Anexă

la ordinul Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale

nr._____ din „____”________ 2019

Lista dispozitivelor medicale in vitro şi alte materiale utilizate în asigurarea securităţii hemotransfuzionale (produse diagnostice, reagenţi de laborator, reactive chimice, materiale consumabile utilizate la examinarea, recoltarea, procesarea sîngelui de donator, producerea şi validarea preparatelor diagnostice şi biomedicale sanguine, examinarea imunohematologică a pacientului-recipient de componente sanguine) și criteriile de eligibilitate a acestora

| Nr. d/o | Denumirea | Criterii de eligibilitate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Certificare | Cerință tehnică |
|  | Reagent monoclonal anti A | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 C, examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti B | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 C, examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti AB | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 C, examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti A1 | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. a) aviditate în primele 60 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 C, examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti D (IgM) | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 C, examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti C | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 C, examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti E | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 C, examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti c | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 C, examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti e | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 C, examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti Kell | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei 15-25 C, examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Card cu gel pentru identificare antigene ABO si Rhesus D | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: Pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor după sistemul AB0 şi Rhesus D. Proprietăţi: Coloane cu gel cu anticorpi monoclonali anti-A, anti-B şi anti-D. Configuraţii prezente: Anti - A, Anti - B, Anti - AB, Anti - DVI+, Anti - DVI - și control negativ. Aspectul - fără rulouri şi precipitat, gel omogenizat. Compatibil cu echipamentul existent în laboratorul instituției. Forma de ambalare: Card cu şase coloane, va fi ambalat separat în ambalaj sigur, marcat şi etichetat de către producător cu informaţii de identitate (denumire, număr de lot/serie, termenul de valabilitate, condiţiile de depozitare. Datele de identificare de pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu datele de pe fiecare card. |
|  | Card cu gel pentru fenotiparea antigenelor eritrocitare a sistemului Rhesus şi Kell | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: Pentru fenotiparea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor după sistemul Rhesus şi Kell. Proprietăţi: Coloane cu gel cu anticorpi monoclonali în următoarele configuraţii: anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, anti-Kell şi control negativ. Aspectul - fără rulouri şi precipitat, gel omogenizat. Compatibil cu echipamentul existent în laboratorul instituției. Forma de ambalare: Card cu şase coloane, va fi ambalat separat în ambalaj sigur, marcat şi etichetat de către producător cu informaţii de identitate (denumire, număr de lot/serie, termenul de valabilitate, condiţiile de depozitare. Datele de identificare de pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu datele de pe fiecare card. |
|  | Card de gel pentru testul salin, enzimatic şi determinare anticorpi ”la rece” | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: Pentru testarea izoaglutininelor şi screening de anticorpi în testul enzimatic T de 37°C şi la rece T de 4°C-22 °C. Proprietăţi: Coloane cu gel neutru. Aspectul - fără rulouri şi precipitat, gel omogenizat. Compatibil cu echipamentul existent în laboratorul instituției. Forma de ambalare: Card cu şase coloane, va fi ambalat separat în ambalaj sigur, marcat şi etichetat de către producător cu informaţii de identitate (denumire, număr de lot/serie, termenul de valabilitate, condiţiile de depozitare. Datele de identificare de pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu datele de pe fiecare card. |
|  | Card de gel cu ser antiglobulinic polispecific şi soluţie cu putere ionică scăzută (LISS) | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: Pentru efectuarea testului antiglobulinic (COOMBS) direct și indirect. Proprietăţi: Coloane cu gel ce conțin antiglobulina umană (AGU), sunt utilizate în determinare, identificare anticorpi antieritrocitari, compatibilitatea sangvină pretransfuzională și testul antiglobulinic direct (TAD). Aspectul - fără rulouri şi precipitat, gel omogenizat. Compatibil cu echipamentul existent în laboratorul instituției. Forma de ambalare: Card cu şase coloane, va fi ambalat separat în ambalaj sigur, marcat şi etichetat de către producător cu informaţii de identitate (denumire, număr de lot/serie, termenul de valabilitate, condiţiile de depozitare). Datele de identificare de pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu datele de pe fiecare card. |
|  | Soluţie cu putere ionică scăzută (LISS), tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru tehnica de aglutinare în gel. Proprietăţi: - pH 6,5 - 7,0. - asigură creşterea ratei de asociere a anticorpilor şi îmbunătățirea reacţiei antigen/antcicorp; Aspectul - lipsa opalescenței sau particulelor la inspecția vizuala. Forma de ambalare: în flacoane de 50ml, 100 ml, 200ml, 500ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii devalabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Soluţie cu putere ionică scăzută (LISS), tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru tehnica de aglutinare în tub. Proprietăţi: - pH 6,5 - 7,0. - asigură creşterea ratei de asociere a anticorpilor şi îmbunătățirea reacţiei antigen/antcicorp; Aspectul - lipsa opalescenței sau particulelor la inspecția vizuala. Forma de ambalare: în flacoane de 50ml, 100 ml, 200ml, 500ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii devalabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Ser antiglobulinic polispecific | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: Pentru efectuarea testului antiglobulinic (COOMBS) direct și indirect, metoda în tub. Proprietăţi: conţine obligatoriu anticorpi anti- IgG şi anti-C3d, care reacționează cu imunoglobulinele și/sau complementul de pe membrana eritrocitelor, provocând aglutinarea eritrocitelor sensibilizate. Forma de ambalare: în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii devalabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichet flaconului. |
|  | Ser antiglobulinic monospecific anti-IgG | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: Pentru efectuarea testului antiglobulinic (COOMBS) direct și indirect, metoda în tub. Proprietăţi: conţine obligatoriu anticorpi anti- IgG, care reacționează cu imunoglobulinele și/sau complementul de pe membrana eritrocitelor, provocând aglutinarea eritrocitelor sensibilizate. Forma de ambalare: în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii devalabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Ser antiglobulinic monospecific anti-C3d | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: Pentru efectuarea testului antiglobulinic (COOMBS) direct și indirect, metoda în tub. Proprietăţi: conţine obligatoriu anticorpi anti- C3d, care reacționează cu imunoglobulinele și/sau complementul de pe membrana eritrocitelor, provocând aglutinarea eritrocitelor sensibilizate. Forma de ambalare: în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii devalabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti D (IgM+IgG) | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM și IgG. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă a) aviditate în primele 15 secunde, metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 C și 37C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti k | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 C sau 37C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti Fya | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 C sau 37C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual.. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti Fyb | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 C sau 37C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti Jka | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 C sau 37C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti Jkb | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 C sau 37C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti S | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 C sau 37C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent monoclonal anti s | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG Sensibilitate: intensitatea reacţiei de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 15-25 C sau 37C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual. Aspectul exterior și interior - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 2ml, 5ml, 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Pool de eritrocite test standard | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari la etapa screening a sîngelui donat, prin metoda în tub. Proprietăţi: 1. Suspensia eritrocitară: a) de grup sanguin 0. b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare D, C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s. c) reactivitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători. d) specificitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților conform anticorpilor corespunzători. e) concentrație – cuprinsă între 2% și 5% 2. Stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului. |
|  | Panel eritrocitar din 3 celule - test | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: 1. Suspensia eritrocitară: a) de grup sanguin 0. b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare D, C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s. c) reactivitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători. d) specificitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților conform anticorpilor corespunzători. e) concentrație – cuprinsă între 2% și 5% 2.Aspect – supernatant transparent, lipsa semnelor de hemoliză și creșterii bacteriene. 3. Stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului. |
|  | Panel eritrocitar din 10 celule – test | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru identificarea anticorpi antieritrocitari iregulari în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în tub. Proprietăţi: 1. Suspensie eritrocitară: a) de grup sanguin 0. b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare D, C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s. c) reactivitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători. d) specificitate - reacţia fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare în aplicarea reagenților conform anticorpilor corespunzători. e) concentrație – cuprinsă între 2% și 5% 2.Aspect – supernatant transparent, lipsa semnelor de hemoliză și creșterii bacteriene. 3. Stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 5ml livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului. |
|  | IgG celule acoperite | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru confirmarea şi validarea rezultatelor negative în testul antiglobulinic. Proprietăţi: Suspensie eritrocitară: a) de grup sanguin 0; b) sensibilizate (acoperite) cu IgG; c) concentrație – cuprinsă între 2% și 5%; d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (nume, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a flaconului. |
|  | ID - Panel eritrocitar din 11 celule – test | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru identificarea anticorpi antieritrocitari iregulari în sângele donatorilor şi pacienţilor, metoda în gel. Proprietăţi: 1. Suspensie eritrocitară: a) de grup sanguin 0; b) concentrație – 0,8%(+/-0,1%); c) prezente obligatoriu antigene eritrocitare D, C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s; d) exprimarea antigenică homozigotă. e) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de 5ml livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta component a fiecărei component a setului. |
|  | Unitiol | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru detectarea anticorpi antieritrocitari iregulari (imuni) anti-A și anti-B și diferențiere claselor a anticorpilori (IgM sau IgG) contra antigenelor eritrocitari în sângele examinat, metoda în tub. Proprietăţi: Soluție unitiol de 5%. Forma de ambalare: Fiole de 5ml livrate în ambalaje sigure, marcate şi etichetate de către producător cu informaţii (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiţii de depozitare). Datele de identificare afişate pe cutie vor coincide cu eticheta component a fiecărei component a setului. |
|  | Reagent AlAT | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinări de laborator biochimice în sângele donat de donatori. Proprietăţi: Metoda de determinare – fermentativă fotometrică, cinetică; Tipul reagentului - lichid stabil gata pentru folosire, bireagent; Material pentru investigaţii - ser, plasma pe EDTA. Forma de ambalare: Flacoane cu volumul de 125ml, 250 ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Stripuri pentru testări biochimice | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru expunerea serului în examinarea biochimică în sîngele donat de donatori. Proprietăţi: din plastic, cu 15 godeuri, compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). |
|  | Material de control patologic | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul calităţii reagenţilor biochimici în sîngele donat de donatori. Proprietăţi: pentru validarea activităţii reagentului biochimic AlAT aplicat prin metoda fermentativă fotometrică – cinetică. Forma de ambalare: Flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Material de control normal | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul calităţii reagenţilor biochimici în sîngele donat de donatori. Proprietăţi: pentru validarea activităţii reagentului biochimic AlAT aplicat prin metoda fotometrică - cinetică; Forma de ambalare: Flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent AsAT | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru aprecierea indicilor biochimici în sîngele uman. Proprietăţi: Metoda de determinare –fermentativă fotometrică, cinetică; Tipul reagentului - lichid stabil gata pentru folosire, bireagent; Material pentru investigaţii - ser/plasmă umană, plasma pe EDTA. Forma de ambalare: Flacoane cu volumul de 125 ml, 250ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent Albumina | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru aprecierea albuminei în sîngele uman. Proprietăţi: Metoda de determinare – fotometrică, determinare cinetică; Tipul reagentului - lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu prezenţa standardului la set; Material pentru investigaţii - ser/plasmă umană, plasma EDTA. Forma de ambalare: Flacoane cu volumul de 125ml, 250 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent Bilirubina | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru aprecierea indicilor biochimici în sîngele uman. Proprietăţi: Metoda de determinare – fotometrică Tipul reagentului - lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu prezenţa standardului la set; Material pentru investigaţii - ser/plasmă umană, plasma EDTA; Capacitate de deeterminare a indicelui bilirubinei totală şi directă. Forma de ambalare: Flacoane cu volumul de 125 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Reagent Proteina totală | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru aprecierea proteinei în sîngele uman Proprietăţi: Metoda de determinare – fotometrică cu biuret, determinare cinetică; Tipul reagentului - lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu prezenţa standardului la set; Material pentru investigaţii - ser/plasmă umană, plasma pe EDTA. Forma de ambalare: Flacoane cu volumul de 125ml, 250 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Reagent Glucoza | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru aprecierea glucozei în sîngele uman Proprietăţi: Metoda de determinare – fotometrică cu GOD-PAP, determinare cinetică; Tipul reagentului - lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu prezenţa standardului la set; Material pentru investigaţii - ser/plasmă umană, plasma pe EDTA. Forma de ambalare: Flacoane cu volumul de 125ml, 250 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Proba cu Timol | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru aprecierea indicilor biochimici în sîngele uman. Proprietăţi: Metoda de determinare – fotometrică fermentativă Tipul reagentului - lichid Material pentru investigaţii - ser/plasmă umană, plasma EDTA. Forma de ambalare: Flacoane cu volumul de 11 ml, livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Test Combina 3 | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru examinarea parametrilor Ph, proteina, glucoza urinei. Proprietăţi: test cu prezenţa indicatorilor coloraţi pentru fiecare parametru în parte. Material pentru investigaţii: urina Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). |
|  | Set de reagenţi pentru detectia calitativa a ARN HCV, ARN HIV-1 grup M și O, ARN HIV-2 si ADN HBV în plasma umana | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinarea sîngelui de donator la marcheri infecţii hemotransmisibile. Proprietăţi: a) test calitativ multiplex pentru detectia ARN HIV, ARN HCV si ADN HBV b)conține control intern pentru monitorizarea performantei; c)metoda - Multiplex RealTime PCR; d)posedă enzima AmpErase care reduce potentialul contaminarii; e)specimentul biologic: ser sanguin, plasma pe EDTA-K3, CPD, CPDA-1sau CP2D; d)compatibil cu tehnologia existentă; Specificitate analitica: absenta interferentei cu microorganismele sau maladii intercurente; Specificitate clinica: 99,98%, inclusiv pentru pooluri (probe comasate) din cel puțin 6 probe de sânge supus testării; Specificitatea diagnostică a paramerilor va corespunde: a)caracteristicelor comune pentru variaţiile genetice a virusului HIV cunoscute în lume, inclusiv şi pentru regiunea Europei de Est; b)caracteristicelor comune pentru variaţiile genetice a virusului HCV cunoscute în lume – tip 1,2,3,4,5,6, inclusiv şi pentru regiunea Europei de Est; c)caracteristicelor comune pentru variaţiile genetice a virusului HBV cunoscute în lume – tip A,B,C,D,E,F,G,H inclusiv şi pentru regiunea Europei de Est; Setul va include obligatoriu toate componentele necesare pentru realizarea reacţiei de testare si control, în cantităţi suficiente numărului indicat de examinări, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. # Forma de ambalare: set din 96 teste, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Set de control pentru RT PCR | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: monitorizarea acuratetii testului Multiplex RealTime PCR; Proprietăţi: - compatibil cu tehnologia existentă; - ser de control, pe baza serului sangelui uman; - include control pozitiv pentru: c1) HIV-1M; c2) HIV-1O; c3) HIV-2; c4) HVB; c5) HVC; - d) include control negativ. # Forma de ambalare: set din 6 unitati a cate 4 tipuri de controale: 1 negativ si 3 pozitive, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului |
|  | Solutie pentru spalarea sistemului automat PCR | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: spalarea sistemului automat RealTime PCR; Proprietăţi: - compatibil cu tehnologia existentă; - gata de utilizare; # Forma de ambalare: butelie a cate 5,1 lit, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setuluia setului |
|  | Tuburi extractie | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: consumabile pentru realizarea RealTime PCR; Proprietăţi: - compatibil cu tehnologia existentă (modul AmpliPrep); - 3 tuburi de plastic, din care unul dotat cu filtru; # Forma de ambalare: set 12*24 unitati, în total - 288 bucăți, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului |
|  | Tuburi probe intrare | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: consumabile pentru realizarea RealTime PCR; Proprietăţi: - compatibil cu tehnologia existentă (modul Hamilton/AmpliPrep); - tuburi din plastic; # Forma de ambalare: set 12*24 unitati, în total -288 bucati, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului |
|  | Eprubete tip K | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: consumbile pentru realizarea RealTime PCR; Proprietăţi: - compatibil cu tehnologia exiistentă; - conuri (virfuri) din plastic; # Forma de ambalare: set 12*36 unitati, în total - 432 bucăți, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului |
|  | Minituburi extractie | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: consumabile pentru realizarea RealTime PCR; Proprietăţi: - compatibil cu tehnologioa existentă; - minituburi din plastic cu inchidere etansa; # Forma de ambalare: set 12*96 unitati, in total - 1152 bucăți, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului |
|  | Container deseuri | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: consumabile pentru realizarea RealTime PCR; Proprietăţi: - compatibil cu tehnologia existentă; - container din plastic; # Forma de ambalare: set din 25 bucati, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului |
|  | Set consumabile tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea RealTime PCR; Proprietăţi: - compatibil cu tehnologia existentă; - cuva din plastic; # Forma de ambalare: set din 10 bucăți, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). |
|  | Set consumabile tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea RealTime PCR; Proprietăţi: - compatibil cu tehnologia existentă; - folie din plastic pentru etansarea placilor codificate; # Forma de ambalare: set din 50 bucăți, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). |
|  | Placa de reactie codificata | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea RealTime PCR; Proprietăţi: - compatibil cu tehnologia exsitentă; - placa din polipropilen a cate 96 celule (godeuri); - codificata cu barecode; # Forma de ambalare: set din 32 bucăți, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). |
|  | Con virfuri cu filtru | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea RealTime PCR; Proprietăţi: a) compatibil cu tehnologia existentă; b) virf din plastic cu filtru, capacitatea de 1ml; # Forma de ambalare: set din 3840 bucăți, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Test pentru determinarea AgHBs, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinarea sîngelui de donator la marcheri infecţii hemotransmisibile – hepatita virală B. Proprietăţi: Tip reacţie: a)imunochimica cu detectie prin electrochemiluminiscenta (ECLIA); b)determinarea calitativa a antigenului de suprafaţă în ser/plasmă umană ; c)compatibil cu tehnologia existentă; Sensibilitatea analitică – de la 0,04 U/ml. Sensibilitatea diagnostică - 100%. Specificitate analitica - 100% Specificitatea diagnostică - 99,88% şi mai mare. Testul va conține doi anticorpi: monoclonal si policlonal. Durata procesului de testare, inclusiv a perioadei de incubare - pînă la 18 minute. Asigurat cu control de calitate pentru evaluarea menținerii performantei testului. Include calibrator, în cantităţi suficiente numărului indicat de teste, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Calibratorul va detine certificat de trasabilitate. Rezultatele se evaluează automat de software prin compararea semnalului electrochemiluminiscent cu semnal de nivel discriminatoriu (cut-off), masurat anterior prin calibrare. Forma de ambalare: setul livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Control de calitate AgHBs | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie monitorizarea acuratetii testului HbsAg prin metoda ECLIA. Proprietăţi: Control pozitiv (ser uman ce contine HbsAg inactivat) si control negativ compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: set de 40 teste, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Test pentru determinarea anticorpilor anti-HCV, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinarea sîngelui de donator la marcheri infecţii hemotransmisibile - hepatita virala C. Proprietăţi: Tip reacţie: a)imunochimica cu detectie prin electrochemiluminiscenta (ECLIA); b)determinarea calitativa a anticorpilor la virusul hepatitei C în ser/plasmă umană.; b)compatibil cu tehnologia existentă; Testul va include peptide si antigeni recombinati formati de nucleu, proteine NS3 si NS4; Sensibilitatea diagnostică - 100%. Specificitatea diagnostică - 99,84% şi mai mare. Durata procesului de testare, inclusiv a perioadei de incubare - pînă la 18 minute. Asigurat cu control de calitate pentru evaluarea menținerii performantei testului. Include calibrator, în cantităţi suficiente numărului indicat de teste, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Calibratorul va detine certificat de trasabilitate. Rezultatele se evaluează automat de software prin compararea semnalului electrochemiluminiscent cu semnal de nivel discriminatoriu (cut-off), masurat anterior prin calibrare. Forma de ambalare: setul livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Control de calitate anti HCV | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: monitorizarea acuratetii tetului imunologic anti-HCV prin metoda ECLIA. Proprietăţi: Ser de control, pe baza de serului sangelui uman, în doua game de concentație (control pozitiv si control negativ) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: set din 40 de teste livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Test pentru determinarea anticorpilor anti Treponema Pallidum, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinarea sîngelui de donator la marcheri infecţii hemotransmisibile –sifilis. Proprietăţi: Tip reacţie: a)imunochimica cu detectie prin electrochemiluminiscenta (ECLIA); b) determinare calitativa a anticorpilor totali anti-Treponema Pallidum în ser/plasmă umană. c) compatibil cu tehnologia existentă. Sensibilitatea diagnostică – 100%. Specificitate diagnostică – 99,88% si mai mare. Durata procesului de testare, inclusiv a perioadei de incubare - pînă la 18 minute. Asigurat cu control de calitate pentru evaluarea menținerii performantei testului. Include calibrator, în cantităţi suficiente numărului indicat de teste, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Calibratorul va detine certificat de trasabilitate. Rezultatele se evaluează automat de software prin compararea semnalului electrochemiluminiscent cu semnal de nivel discriminatoriu (cut-off), masurat anterior prin calibrare. Forma de ambalare: setul livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Control de calitate anti Teponema Pallidum | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: monitorizarea acurateții testului anti-Treponema Pallidum prin metoda ECLIA. Proprietăţi: ser de control, pe baza de serului sangelui uman, in doua game de concentatie (control pozitiv si control negativ): a)compatibil cu tehnologia existentă. b)în cantitate nu mai puțin de 32 teste în set. Forma de ambalare: set din 32 teste, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Test pentru determinartea simultană a Ag HIV-1 p24 si abticopilor anti-HIV1/anti-HIV2, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinarea sîngelui de donator la marcheri infecţii hemotransmisibile – infecția HIV/SIDA Proprietăţi: Tip reacţie: a)imunochimica cu detectie prin electrochemiluminiscenta (ECLIA); b)determinare calitativă, simultană a anticorpilor anti HIV-1, grupul M şi O, anti HIV-2 şi a antigenului P24 a HIV-1 în ser/plasmă umană. c)compatibil cu tehnologia existentă. Sensibilitatea în determinarea antigenului P24: ≤ 2 UI/ml. Sensibilitatea diagnostică - 100%. Specificitate analitica - inclusiv 99,92%. Specificitate diagnostică - 99,88%. Durata procesului de testare, inclusiv a perioadei de incubare - pînă la 18 minute. Asigurat cu control de calitate pentru evaluarea menținerii performantei testului. Include calibrator, în cantităţi suficiente numărului indicat de teste, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Calibratorul va detine certificat de trasabilitate. Rezultatele se evaluează automat de software prin compararea semnalului electrochemiluminiscent cu semnal de nivel discriminatoriu (cut-off), masurat anterior prin calibrare. Forma de ambalare: setul livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Control de calitate test Ag HIV-1 p24 si anti-HIV1/anti-HIV2 | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: monitorizarea acuratetii testului pentru determinarea Ag HIV-1 p24 si anti-HIV1/anti-HIV2 prin metoda ECLIA. Proprietăţi: ser de control, pe baza de serului sangelui uman, a)control negativ pentru Ag p24 si Ac anti-HIV. b)control pozitiv pentru AgHIV p24 c) control pozitiv pentru Ac anti-HIV. d) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: set din 13 teste, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Solutie pentru generarea semnalului | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: solutie sistemica pentru generarea semnalului electrochimic pentru efectuarea testelor prin metoda ECLIA. Proprietăţi: a) pentru pregatirea electrozilor; b) pentru transportarea mixului de reagenti pentru reactie; c)spălarea microparticulelor tapetate su streptavidina. d) generarea semnalului; e) gata de utilizare; f) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: setul din 2 butelii a câte 2 lit, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Solutie pentru spalarea sistemuli de detecție | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru spalarea sistemului de detectie pentru efectuarea testelor prin metoda ECLIA. Proprietăţi: a)spala sistemul de tuburi si celulel de masurare; b)gata de utilizare; c)compatibil cu tehnologia existentă; Forma de ambalare: setul din 2 butelii a câte 2 lit, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Solutie de curatare a sistemului | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: curatarea sistemului pentru efectuarea testelor prin metoda ECLIA Proprietăţi: a)solutie bazica cu proprietati bactericide; b)gata de utilizare; c) compatibil cu tehnologia existentă; Forma de ambalare: set de 500ml livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Solutie pentru inlaturarea particuleleor aferente | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: curatarea finala a sistemului pentru efectuarea testelor prin metoda ECLIA. Proprietăţi: a)solutie de detergenti; b)gata de utilizare; c) compatibil cu tehnologia existentă; Forma de ambalare: set pentru cel puțin 600 testări livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Solutie pentru spalari intercurente | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: spalarea sistemului la schimbarea lotului de reactiv, evitarea incrucisarii reagentilor, pentru efectuarea testelor prin metoda ECLIA Proprietăţi: a)solutie detergenti cu KOH, b)gata de utilizare; compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: set de 840ml livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Set de consumabile pentru metoda ECLIA | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: virfuri si cupite pentru reactie pentru efectuarea testelor prin metoda ECLIA; Proprietăţi: a)din plastic; b)compatibil cu tehnologia existentă; Forma de ambalare: set de 4032 bucăți de virfuri si cupite, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Adapter pentru solutia de curatare | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: suport pentru efectuarea testului prin metoda ECLIA. Proprietăţi: a) din plastic; b) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: set de 2 unități, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Suport pentru soluțiile de spălare | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: suport pentru efectuarea testului prin metoda ECLIA. Proprietăţi: a)din plastic; b)compatibil cu tehnologia existentă; Forma de ambalare: set din 12 bucăți, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Soluție pentru calibrarea sistemului | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: solutie pentru verificarea si calibrarea sistemului dupa efectuarea procedurilor de mentenanta, pentru efectuarea testelor prin metoda ECLIA. Proprietăţi: a)fosfat bufer; b)gata de utilizare; c)compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: set din 100ml, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Solutie pentru verificarea sistemului, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: solutie pentru verificarea sistemului dupa efectuarea procedurilor de mentenanta, pentru efectuarea testelor prin metoda ECLIA. Proprietăţi: a)gata de utilizare; b) compatibil cu tehnologia existentă; Forma de ambalare: set din 120ml, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Solutie pentru verificarea sistemului, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: solutie pentru verificarea sistemului dupa efectuarea procedurilor de mentenanta, pentru efectuarea testelor prin metoda ECLIA. Proprietăţi: a)gata de utilizare; b) compatibil cu tehnologia existentă; Forma de ambalare: set din 250 teste, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Celule de măsurare | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: suport pentru reactie, pentru efectuarea testelor prin metoda ECLIA. Proprietăţi: a)din metal/plastic b) cu conținut de celule fotometrice cu electrod de referință pentru modulul conform tehnologiei existente; c)compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: set din 1 (una) unitate, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Reșina schimbătoare de ioni | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: granule pentru demineralizarea apei, pentru efectuarea testelor prin metoda ECLIA. Proprietăţi: a)gata de utilizare, b)compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: set din 1 (una) unitate, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Set pentru mentenanța sistemului | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: mentenanta sistemului, pentru efectuarea testelor prin metoda ECLIA. Proprietăţi: set de piese, compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: set din 1 (una) unitate, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Set filtre pentru demineralizarea apei | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: demineralizarea apei, pentru efectuarea testelor prin metoda ECLIA. Proprietăţi: a)set de filtre; b) filtru cu osmoza inversa; c)compatibil cu sistemul de demineralizare a apei conform tehnologiei existente. Forma de ambalare: set din 3 filtre, livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Placa, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea grupelor sanguine. Proprietăţi: Placă: a) din plastic alb; b) cu 50 de godeuri; c)godeul cu diametrul de la 20 mm pînă la 25 mm; d)godeul cu adîncimea 1,5-2,5 mm Dimensiuni: 29,0 cm x 19,0 cm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Suport, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru suportul eprubetelor Proprietăţi: cu 40 găuri (4x10), Dimensiuni: a)înălţimea 7 cm, b)lăţimea -11,5 cm, c)lungimea – 24 cm, d)asigurat cu placa pentru suport la mijlocul stativului; Tip material: a) plastic durabil; b) plastic rezistent la agenţi chimici, dezinfectanţi; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Suport, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru suportul dozatoarelor. Proprietăţi: a)lungimea de 15 cm; b) înalţimea 25 cm; c) cu locuri destinate pentru nu mai puţin de 4 dozatoare; Tip material: a)din plastic durabil; b)din plastic rezistent la agenţi chimici dezinfectanţi. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Con, tip IV | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator în reacţia de polimerizare în lanţ, arhivarea probelor pozitive în reacția ECLIA. Proprietăţi: a)din plastic; b) ADN-aze, ARN-aze free; c) cu filtru; d) volum 0-1000 mcl; e) ambalate în cutii de plastic. Forma de ambalare: livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate) şi notificarea „DE UZ UNIC”, “STERIL”. |
|  | Con, tip V | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a) din plastic; b)volum 0-200mcl. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, condiţii de păstrare) şi notificarea „DE UZ UNIC”. |
|  | Con, tip VI | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a) din plastic; b) volum 0-1000mcl. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie) şi notificarea „DE UZ UNIC”. |
|  | Con, tip VII | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a) din plastic; b) volum 0-50mcl. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie) şi notificarea „DE UZ UNIC”. |
|  | Con, tip VIII | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: din plastic, volum 0-5000mcl. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, condiţii de păstrare) şi notificarea „DE UZ UNIC”. |
|  | Tub Eppindorf, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate.CE | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)volum de 2 ml; b) din plastic; c) ADN-aze, ARN-aze free; d) cu filet. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie) şi notificarea „DE UZ UNIC”. |
|  | Tub Eppindorf, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru stocarea probelor de laborator Proprietăţi: a) volum de 1,5 ml; b) din plastic; c) cu capac plat; d)capacul se va închide ermetic. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie) şi notificarea „DE UZ UNIC”. |
|  | Eprubetă, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru recolatrea sîngelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăţi: volum 6 ml,fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi, asigurată cu presiune vid şi clot activator pulverizat pe peretele intern a eprubetei, va permite recoltarea sîngelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei eprubete. |
|  | Eprubetă, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)volum 6 ml; b)asigurată cu presiune vid; c) cu conservant tip EDTA K3; d)cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. |
|  | Eprubetă, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru recolatrea sîngelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)volum 8ml, 9ml, 10 ml; b) asigurată cu presiune vid; c) cu conservant tip EDTA K3; d) cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. |
|  | Eprubetă, tip IV | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)volum 10 ml; b) fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Eprubete, tip VI | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru investigarea funcţiei hemostazei. Proprietăţi: a) din plastic; b) volum 10 ml; c) fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi; d) formă conică negradată. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Eprubetă, tip VII | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor imunohematologice, metoda în tub. Proprietăţi: dimensiuni 10mm×75mm, fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Eprubetă, tip VIII | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator bacteriologice. Proprietăţi: a)diametru-15mm; b) înalţimea 15cm; c) din sticlă neutră; d) termorezistentă; e)cu fundul rotund; f) fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Eprubetă, tip IX | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor la producerea preparatelor diagnostice Proprietăţi: a)volum 10 ml; b)sticlă neutră; c)fără gel/soluţii de conservare şi/sau anticoagulanţi; d) gradată din 1,0 ml în 1,0 ml; e) formă conică. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerul pentru transferul componentului sanguin: - 1 la număr; - cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: - două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; - două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; - fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; - fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: - pentru eprubetă vacum; - dotată cu holder şi ac; - integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; - asigurate cu clame; - amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. |
|  | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400/400/400 ml | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerele pentru transferul componentului sanguin: a) 3 la număr; b)fiecare cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: - două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; - două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; - fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; - fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: - pentru eprubetă vacum; - dotată cu holder şi ac; - integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; - asigurate cu clame. Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator asigurată: a) cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare; b) asigurat cu clamă, Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine va fi asigurat cu: a) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, b) prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurate cu clamă Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului.. |
|  | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400/400/400 ml | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerele pentru transferul componentului sanguin: - 3 la număr; - fiecare cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: - două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; - două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie - fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; - fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: - pentru eprubetă vacum; - dotată cu holder şi ac; - integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; - asigurate cu clame. Tubulatura de prelevare a sîngelui asigurat: a) cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare ; b) asigurat cu clamă, Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine va fi asigurat: a) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, b) prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurate cu clamă Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. |
|  | Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru procesarea sîngelui uman donat și transferul de componente sanguine. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru transferul componentului sanguin –volum 300 ml sau 400 ml; Containerul va fi asigurat cu: - două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; - două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; - fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; - fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Tubulatura de prelevare a componentelor asigurată: a) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm; b) prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurate cu clamă Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. |
|  | Sistemul de transfer a soluţiei din flacon de sticlă în container de plastic | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru transferul soluţiei din recipiente de sticlă/plastic în container de plastic. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Lungimea tubului de transfer a soluţiei – 60cm±10cm. Tubulatura sistemului de transfer asigurată cu clamă; Diametrul intern a tubului de transfer a soluţiei – 3,0±0,2 mm; Diametrul extern a tubului de transfer a soluţiei – 4,0±0,5 mm; Acul de cuplare pentru containerul de plastic - ac polimer; Acul de cuplare pentru recipient de sticlă/plastic - ac de inox cu diametru intern de 3,0±0,5 mm; Vîrful acului de cuplare pentru recipient de sticlă/plastic va fi sub formă de unghi ascuţit, pe partea dorsală a acului – prezent cel puţin un orificiu cu diametrul de 2 mm. Asigurat cu mecanizm de transfer a aerului cuplat la ac de inox cu diametru intern de 2,5±0,5 mm. Etichetele de fond asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de priducător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr, lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. |
|  | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru recoltarea componentelor sanguine de la donator. Proprietăţile componentelor obligatorii a setului: Sistema: a)materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; b)de uz unic; c)compatibilă cu tehnologia existentă. Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac tip 16 G, cu fisura laterală: c)integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă; e)amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Sistema va fi asigurată cu conexiunea la soluția NaCl și soluția anticoagulantă. Bol-centrifugă pentru colectarea componentelor sanguine compatibilă cu echipamentul Heamonetics tip PCS2; Soluţie anticoagulantă volum de 250 ml: a) conţinut de citrat de natriu 4%; b) steril, apirogen; c) în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea acestuia în suport. Containerul pentru colectarea componentelor sanguine asigurat cu: - 2 (două) unități fiecare cu capacitatea de recolatare în volum de 1 (unu) litru ; - două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; - două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie - fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor. Tubulaturile de conexiune la soluţia FF şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame. Tubulatura de prelevare a componentelor sanguine asigurat: b) cu prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurat cu clamă Eticheta de fond şi marcajul containerului pentru colectarea plasmei: a) inviolabilă, rezistentă la T minus 80°C şi umiditate sporită; b) cu inscripţiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul şi notificarea “STERIL”. Forma de ambalare: toate componentele setului să fie integrate într-un sistem închis, în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termeni de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia. |
|  | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, 450/500/400 cu filtru de leucocite integrat pentru filtrarea sîngelui | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru recoltarea, deleucocitarea şi procesarea sîngelui uman donat. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Container pentru colectarea sîngelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă. Container pentru transferul sîngelui deleucocitat cu un volum de 500 ml; Containerul pentru transferul componentului sanguin cu un volum de 400 ml; Containerele pentru transferul sîngelui deleucocitat și de transfer a componentului sanguin, vor fi asigurate cu: - două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; - două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; - fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; - fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă; Tubulatura de prelevare a sîngelui asigurată cu clamă. Tubulatura de transfer a sîngelui deleucocitat asigurat: - cu filtru integrat pentru deleucocitarea sîngelui conservat; - cu clamă. - cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare. Filtru de leucocite moale, pentru sînge conservat, integrat în tubul sistemului de transfer, care va asigura reţinerea leucocitelor mai mult de 99,9% şi un număr de leucocite postfiltrare nu mai mare de 1x106 într-o unitate. Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurată: - cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, b) prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurate cu clamă . Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. |
|  | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, 450/500/400/400 cu soluţie aditivă pentru eritrocite şi filtru de leucocite integrat pentru sînge | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru recoltarea, deleucocitarea şi procesarea sîngelui uman donat și resuspendarea concentratului eritrocitar în soluție aditivă. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Container pentru colectarea sîngelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă. Container pentru transferul sîngelui deleucocitat cu un volum de 500 ml; Containerul pentru transferul componentului sanguin (plasmă) cu un volum de 400 ml; Container pentru transferul concentratului eritrocitar asigurat cu: - un volum de 400 ml; - soluție aditivă în volum de 100 ml Containerele pentru transferul componentelor sanguine, vor fi asigurate cu: - două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; - două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; - fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; - fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Soluția aditivă – va conține.adenin, glucoză sau dextroză, manitol, chlorid de natriu. Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă; Tubulatura de prelevare a sîngelui asigurată cu clamă. Tubulatura de transfer a sîngelui deleucocitat asigurată: a)cu filtru integrat pentru deleucocitarea sîngelui conservat; b) 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare; c) asigurat cu clamă. Filtru de leucocite moale, pentru sînge conservat, integrat în tubul sistemului de transfer, care va asigura reţinerea leucocitelor mai mult de 99,9% şi un număr de leucocite postfiltrare nu mai mare de 1x106 într-o unitate. Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine: a) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, b) prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurate cu clamă. Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. |
|  | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat 450/400/400, cu fitru de leucocite integrat pentru eritrocite | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat și deleucocitarea concentratului eritrocitar. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Container pentru colectarea sîngelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă. Containerul pentru transferul componentului sanguin (plasmă) cu un volum de 400 ml; Container pentru transferul concentratului eritrocitar cu un volum de 400 ml; Containerele pentru transferul componentelor sanguine, vor fi asigurate cu: - două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; - două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; - fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; - fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă. Filtru de leucocite moale, pentru eritrocite, integrat în tubul sistemului de transfer eritrocite, care va asigura reţinerea leucocitelor mai mult de 99,9% şi un număr de leucocite postfiltrare nu mai mare de 1x106 într-o unitate; Tubulatura de prelevare a sîngelui asigurată cu clamă. Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine deleucocitat va conţine: a)10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare; b) asigurat cu clamă. Tubulatura de transfer a componentului plasmatic: a ) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, b) prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurate cu clamă Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. |
|  | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat 450/400/400, cu fitru de leucocite integrat pentru eritrocite şi soluţie aditivă pentru eritrocite | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat și deleucocitarea concentratului eritrocitar cu resuspendarea acestuia în soluție aditivă. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Container pentru colectarea sîngelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă. Container pentru transferul componentului sanguin (plasmă) cu un volum de 400 ml; Container pentru transferul concentratului eritrocitar asigurat cu: - un volum de 400 ml; - soluție aditivă în volum de 100 ml Containerele pentru transferul componentelor sanguine, vor fi asigurate cu: - două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; - două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; - fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; - fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Soluția aditivă – va conține adenin, glucoză sau dextroză, manitol, chlorid de natriu. Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă. Filtru de leucocite moale, pentru eritrocite, integrat în tubul sistemului de transfer a eritrocitelor, care va asigura reţinerea leucocitelor mai mult de 99,9% şi un număr de leucocite postfiltrare nu mai mare de 1x106 într-o unitate; Tubulatura de prelevare a sîngelui asigurată cu clamă. Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine deleucocitat va conţine: a)10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare; b) asigurat cu clamă. Tubulatura de transfer a componentului plasmatic va conține: a ) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, b) prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurate cu clamă Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. |
|  | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, tip „sus - jos” 450/400/400 ml cu separarea stratului leuco-trombocitar şi componente sanguine | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat și deleucocitarea componentelor sanguine cu separarea stratului leuco-trombocitar. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Container pentru colectarea sîngelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă. Container pentru transferul componentului sanguin (plasmă) cu un volum de 400 ml; Container pentru transferul concentratului eritrocitar asigurat cu un volum de 400 ml; Containerele pentru transferul componentelor sanguine, vor fi asigurate cu: - două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; - două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; - fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; - fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă. Tubulatura de prelevare a sîngelui asigurată cu clamă. Tubulatura de transfer a componentelor sanguine: a ) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, b) prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurate cu clamă Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. |
|  | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, tip „sus - jos” 450/400/400 ml cu separarea stratului leuco-trombocitar şi componente sanguine şi soluţie aditivă pentru eritrocite | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat și deleucocitarea componentelor sanguine cu separarea stratului leuco-trombocitar și resuspendarea concentratului eritrocitar în soluție aditivă. Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Container pentru colectarea sîngelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă. Container pentru transferul componentului sanguin (plasmă) cu un volum de 400 ml; Container pentru transferul concentratului eritrocitar asigurat cu: - un volum de 400 ml; - soluție aditivă în volum de 100 ml Containerele pentru transferul componentelor sanguine, vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Soluția aditivă – va conține.adenin, glucoză sau dextroză, manitol, chlorid de natriu. Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă. Tubulatura de prelevare a sîngelui asigurată cu clamă. Tubulaturile de transfer a componentelor celulare: a) 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare b) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de50 cm c) cu clamă . Tubulatura de transfer a componentului plasmatic va conține: a) prezența codului numeric de identificare a acestora ; b) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 50 cm c) asigurate cu clamă Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. |
|  | Soluție aditivă pentru trombocite | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru menținerea viabilității trombocitelor în procesul preparării şi stocării concentratului de trombocite obținut din straturi leuco-plachetar sau unităţi de trombocite de afereza. Proprietăţi: Containerul reprezintă: a) recipient de plastic; b) în volum de 500 ml; c) tubulatura de conexiune cu un diametru intern nu mai mic de 3 mm și exten nu mai mare de 4,5 mm; Soluţie din interiorul containerului: - sterilă şi apirogenă; - va conține substanțe chimice ce vor asigura echilibrul izotonic și electrolitic al trombocitelor; - va oferi sursă de energie; - va asigura menținerea pH-ului minimum 6,4 la T+22°C, la sfârșitul perioadei de depozitare (maxim 7 zile) Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a acestuia. |
|  | Set de consumabile pentru colectarea trombocitelor în doză dublă, eritrocite şi plasmă, fiecare în doze unitare | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru colectarea de trombocite în doză dublă, eritrocite şi plasmă cîte o doză unitară. Proprietăţile componentelor obligatorii a setului: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; - Sistema de uz unic compatibilă cu tehnologia existentă; - Ac tip 16 G, cu fisura laterală; - Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent; - Soluţie anticoagulantă: a) recipient de plastic, b) volum de 500 ml; c) sterilă, apirogenă d) asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport; e) conţinut de citrat de natriu, dexroză. Sistemul va fi asigurat cu port compatibil pentru adăugarea soluţiilor aditive produse de diferiţi producători. Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă. Containerul pentru colectarea şi depozitarea plachetelor va fi asigurat: a) 2 la număr; b) racordul situat în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Containerul pentru recoltarea și depozitarea plasmei va fi asigurat: a) unu la număr; b) volum 500 ml; c) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; d) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; e) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; k) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie; Containerul pentru colectarea și depozitarea eritrocitelor va fi asigurat: a) unu la număr; b) volum 500 ml c) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; d) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; e) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; k) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie; Containerul pentru colectarea și depozitarea trombocitelor va fi asigurat: a) două la număr; b) volum 500 ml c) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; e) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie; Eticheta de fond şi marcajul containerelor pentru colectarea componentelor sanguine – inviolabilă, rezistentă la umiditate sporită, cu inscripţiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul şi notificarea “STERIL”, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor. Forma de ambalare: fiecare set sau componentă a setului va fi ambalat separat, în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termeni de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia. |
|  | Set de consumabile pentru colectarea în doză dublă a fiecărui component: trombocite şi plasmă | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru colectarea de trombocite, plasmă în doză dublă. Proprietăţile componentelor obligatorii a setului: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Sistema de uz unic compatibilă cu aparatul de citafereză Trima Accel; Ac tip 16 G, cu fisura laterală; Sistemul va fi asigurat cu port compatibil pentru adăugarea soluţiilor aditive produse de diferiţi producători. Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent; Soluţie anticoagulantă: a) recipient de plastic, b) volum de 500 ml; c) sterilă, apirogenă d) asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport; e) conţinut de citrat de natriu, dexroză. Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă. Containerul pentru colectarea şi depozitarea plachetelor va fi asigurat: a) 2 la număr b) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Containerul pentru recoltarea și depozitarea plasmei va fi asigurat: a) 2 la număr; b) volum 500 ml c) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; d) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; e) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; k) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie; Eticheta de fond şi marcajul containerelor pentru colectarea componentelor sanguine – inviolabilă, rezistentă la umiditate sporită, cu inscripţiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul şi notificarea “STERIL”, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor. Forma de ambalare: fiecare set sau componentă a setului va fi ambalat separat, în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termeni de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia. |
|  | Lamele medicale | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea sudurii sterile în producerea componentelor sanguine; Proprietăţi: Compatibil cu tehnologia existentă de conectare şi sudare sterilă a tuburilor din PVC; Forma de ambalare: set a cîte 140 lamele, livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor “STERIL”, “DE UZ UNIC”. |
|  | Autocolante marcare cod/bare | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru marcarea unităţilor de sînge/componente sanguine, eşanţioane de laborator, etc. Proprietăţi: Font standard industrial C39; Adezive la umezeală şi în procesul de centrifugare; Termorezistente la congelare: temperatura de pînă la minus 80°C şi la decongelare rapidă temperatura de pînă la plus 37°C; Uşor decupabile. Tip: pre-printate; Dimensiuni: 22 mm x 32 mm; Forma de livrare: set a cîte 12 unităţi similar pentru fiecare unitate donată. |
|  | Rulouri cu bandă continuă autocolantă | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru marcarea produselor sanguine validate; Proprietăţi: a)compatibil cu imprimanta cod/bare conformă cu tehnologia existentă; b)termorezistente: - la temperatură joasă: de la minus 25°C minus 80°C; - la decongelare rapidă la temperatura de pînă la plus 37°C; c) uşor decupabile; d)lăţimea liniei de decupare a autocolantei pînă la 2,5 mm; d)dimensiuni a etichetei decupabile: 10x10cm Forma de livrare: rulou |
|  | Tampon mare îmbibat cu alcool | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată. | Destinaţia: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor nozocomiale Proprietăţi: a)steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (îmbibat) cu alcool de destinaţie medicală, concentraţie de 70%, uz extern; Tipul materialului: a)material nețesut - Viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare:fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”,” LARGE”. |
|  | Tampon steril | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată. | Destinaţia: pentru pansamentul locului de venepuncţie și asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale. Proprietăţi: - steril; - pentru uz medical; - de uz unic; - uscat Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: a)lungimea şi lăţimea pernuţei a câte 40 mm; b)grosimea pernuţei– 6 mm Forma de ambalare:fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL. |
|  | Tampon îmbibat cu soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată. | Destinaţie: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor nozocomiale Proprietăţi: a)steril; b)pentru uz medical; c) de uz unic; d)saturat (îmbibat) în soluţie dezinfectantă cu conţinut de iod 10%, concentraţia iodului de 1%, uz extern. Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: tip mare „LARGE” Forma de ambalare:fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”,” LARGE”. |
|  | Mănuşi | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor nozocomiale Proprietăţi: a)nesterile; b)fără pudră; c) netede; d)ambidextre; e) de unică folosinţă; f) material din latex. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Degetar | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Distinaţie: pentru protejarea falangelor în caz de accident. Proprietăţi: din latex Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Scarificatoare | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru facilitarea recoltării sîngelui din falanga degetului, în scopul realizării examenului de laborator Proprietăţi: a)sterile; b) produse din oţel; c) de uz unic. Dimensiuni: lungimea scarificatorului inclusiv 3 cm şi mai mare, baza acului de puncţie pînă la1 mm, inclusiv; Forma de ambalare: fiecare scarificator ambalat separat cîte o unitate, cu inscripţiile informative privind denumirea produsului, lotul produsului, termenul de valabilitate şi prezenţa notificărilor “STERIL”, “DE UZ UNIC”. |
|  | Garou | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru fixarea braţului în timpul recoltării sângelui. Proprietăţi: a)bandă elastică/tub de cauciuc; b) rezistent la prelucrarea cu soluţii dezinfectante; c) va premite detaşare ușoară (cu o singură manevră); Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria). |
|  | Pencetă medicală | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: utilizată în realizarea procesului tehnologic de producere a componentelor sanguine şi preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) din oţel inoxidabil; b) cu vîrf drept, zimţat; c) material rezistent la agenţi chimici. Dimensiuni: a)lungimea – 200 mm, b) tip extra largi. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Clemă (cronţang), tipI | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de filtrare a preparatelor biomedicale din sînge, la toate etapele de producere. Proprietăţi: a)tip - medical b)lungimea – 260 mm., c)cu vîrf drept, fără zîmţi. d) din oţel inoxidabil, rezistent la agenţi chimici. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Clemă (cronţang), tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de filtrare a preparatelor biomedicale din sînge, la toate etapele de producere. Proprietăţi: a)tip – medical b)lungimea – 200 mm, c)cu vîrf îndoit, fără zîmţi. d)din oţel inoxidabil, rezistent la agenţi chimici. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Foarfece | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: utilizate în procesul de producere a preparatelor biomedicale din sânge şi diagnostice. Proprietăţi: a)lungimea – 140 mm, drepte. b) din oţel inoxidabil, rezistent la agenţi chimici. c)tip - medical Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Cuvă, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru investigarea funcţiei hemostazei. Proprietăţi: a)formă cilindrică negradate din plastic; b)volum– 2,0ml, c)dimensiuni: lungimea - 3,3 cm, diametrul 1,1 cm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Cuvă, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de producere a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a)dimensiuni: lungimea – 250 mm, lăţimea - 140 mm, b)formă - reniformă. c) din oţel inoxidabil, rezistent la agenţi chimici. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Cuvă, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de producere a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a)dimensiuni: lungimea – 150 mm, lăţimea -80 mm. b)formă – reniformă c) din oţel inoxidabil, rezistent la agenţi chimici. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Cuvă, tip IV | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de producere a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a)dimensiuni:lungimea – 300 mm, lăţimea – 100 mm, înălţimea -15 mm, b)fund plat şi neted. c) din oţel inoxidabil, rezistent la agenţi chimici. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Material de control, nivel înalt | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăţi: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: flacon 1,5ml, 2,5ml, 4,5ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Material de control, de nivel scăzut | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăţi: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: flacon 1,5ml, 2,5ml, 4,5ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Material de control, nivel normal | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru evaluarea rezultatului examinării realizate. Proprietăţi: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: flacon 1,5ml, 2,5ml, 4,5ml livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării leucocitelor şi hemoglobinei | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: lizarea eritrocitelor în scopul enumerarii leucocitelor şi hemoglobinei. Proprietăţi: compatibil tehnologia existentă. Forma de ambalare: set din 3 flacoane a cîte 500 ml fiecare, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: curăţirea sistemului hidraulic al analizatorului. Proprietăţi: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: flacon 50 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru pregătirea sistemului hidraulic al analizatorului. Proprietăţi: compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: recipient 20 lit, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni anaerobi | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni anaerobi, flacoanele utilizate pentru sînge uman donat/pacienţi netrataţi cu antibiotic. Proprietăţi: Flacoane cu mediu nutritive: a) compatibile cu tehnologia existentă; b) din sticlă; c) dimensiunilie flaconului cu lungimea 12 cm şi diametrul 3,4 cm; d) cu capac de culoare roşie; e) lipite cu o folie de plastic, cu o etichetă colorată în roşu şi gradată din 5 în 5 ml, asigurat cu cod de bare. Compoziţia mediului de cultură din flacon: a) bulion tripticază soia cu suplimente pentru organismele anaerobe; b) cu SPS (anticoagulant) în atmosfera de CO2 în nitrogen; c) reagenţi gata de utilizare, fără etape intermediare de pregătire. Sensorul colorimetric - situat în partea inferioara a flaconului. Forma de ambalare: flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni aerobi | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbieni aerobi, flacoanele utilizate pentru sînge uman donat/pacienţi netrataţi cu antibiotic. Proprietăţi: Flacoane cu mediu nutritive: a) compatibile cu tehnologia existentă; b) din sticlă; c) dimensiunilie flaconului cu lungimea 12 cm şi diametrul 3,4 cm; d) cu capac de culoare albastră; e) învelite cu o folie de plastic, cu o etichetă colorată în albastru şi gradată din 5 în 5 ml, asigurat cu cod de bare; Flacoanele nu necesita aerare înainte de întroducerea în aparat; Compoziţia mediului de cultură din flacon: a) bullion tripticaza soia cu SPS (anticoagulant) în atmosfera de CO2 în aer; b)senzorul colorimetric este situat în partea inferioara a flaconului; c) reagenţi gata de utilizare, fără etape intermediare de pregătire. Forma de ambalare: 25 flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Set de reagenţi pentru determinarea activităţiilor factorului VIII în componente sanguine | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea activităţii factorului VIII în ser/plasma umană de donator şi preparate sanguine; Proprietăţi: Setul va conţine obligatoriu toate componentele necesare pentru determinarea activităţii factorului VIII în ser/plasma umană de donator şi preparate sanguine. Activitatea Factorului VIII în plasma de calibrare – inclusiv 80 % şi mai mare; Coeficient de variaţie a rezultatului de apreciere a factorului VIII – nu mai mare 10%; Variaţia indicelui de activitate a factorului VIII faţă de indicatorul constatat în testare – nu mai mare 10%; Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Plasmă de control pentru nivel patologic a sistemului de hemostază | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul calităţii la determinarea activităţii factorului VIII în ser/plasmă umană de donator şi preparate sanguine. Proprietăţi: plasmă stabilizată şi liofilizată; Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Plasmă de control pentru nivel patologic înalt a sistemului de hemostază | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul calităţii la determinarea activităţii factorului VIII în ser/plasmă umană de donator şi preparate sanguine. Proprietăţi: plasmă stabilizată şi liofilizată, Activitatea Factorului VIII în plasma – inclusiv 200% şi mai mare; Coeficient de variaţie a rezultatului de apreciere a factorului VIII – nu mai mare 10%; Variaţia indicelui de activitate a factorului VIII faţă de indicatorul constatat în testare – nu mai mare 10%; Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Plasmă de control cu nivel normal a sistemului de hemostază, obligator a activităţii factorului VIII | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul calităţii la determinarea activităţii factorului VIII în ser/plasmă umană de donator şi preparate sanguine. Proprietăţi: plasmă stabilizată şi liofilizată; Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Set pentru determinarea fibrinogenului | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea factorilor de coagulare Proprietăţi: Metoda de determinare – fotocolorimetrică; Forma de ambalare: Conţinutul setului: a)trombin leofilizat- 1 fl b)concentrat bufera imidozol (5ml)-1fl c)plasma de control testată după fibrinogen -1fl Prezenţa obligatorie a materialului de control normal şi pathologic. Forma de ambalare: Livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Set pentru determinărea Hemoglobină | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: Pentru examinări diagnostice in- vitro de laborator. Proprietăţi: Conţinutul setului: a)Reagent transformatic (NaHCO3+K3[Fe(CN)6]) b)Acetonanhidrid, 3 fl c)Soluţia de calibrare a hemoglobinei cu concentraţia 120g/l, 1fl -2ml Material pentru investigaţii -componente sînge. Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele 98/79 EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare). |
|  | Standard titru pH metru | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale incolore, solubilе în apă. # Forma de ambalare: Conţinutul setului: Tetraoxalat de Potasiu (KH3(C2O4)2×2H2O)1,65 Hidrotartrat de Potasiu (KHC4H4C6)3,56 Hidroftalat de Potasiu(KHC8H4O4)4,01 Bihidrofosfat de Potasiu(KH2PO4) sau Hidrofosfat de Sodiu(Na2HPO4)6,86 Tetraborat de sodiu decahidrat Na2B4O7×10H2O 9,18 Hidroxid de Calciu (Ca(OH)2) 12,43 # Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, număr ). |
|  | Set pentru determinarea glucozei | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator . Proprietăţi: a)Reagent N1, 5fl x 80ml=400ml b)Reagent N2, 1fl x 100ml c)Glucoza Standard100mg/dl, 1fl x 5ml Forma de ambalare: Livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Set pentru electroforeză | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator Proprietăţi: Conţinutul setului: a)Bufer SPE –3 fl (3x100 ml bufer concentrat), b)Colorant concentrat - 1 fl (1x100ml) c)Hîrtie de filtru 2 x 10 buc d)Aplicator 2x10 buc e)Peliculă cu agarogeloza 10 buc pentru 10 examinări/gel. Forma de ambalare: Livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Ser liofilizat din sânge de iepure sau oaie | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea imunoelectroforezei contra serurilor proteice în sîngele uman. Proprietăţi: obţinut din sînge de iepurilor sau oaie, masa (compoziţie) leofilizată, poroasă, culoare de la alb-sur pînă la roz-galbui. Forma de ambalare: livrate în fiole de 1 ml, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării“DE UZ UNIC”. |
|  | Set pentru determinarea factorului Willebrand | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea activităţii factorului Willebrand în componentele sanguine la coagulometru; Proprietăţi: setul va conţine obligatoriu toate componentele necesare pentru determinarea activităţii factorului Willebran în componentele sanguine, compatibil cu tehnologia existentă. Activitatea 100 UI/unitate şi mai mare; Coeficient de variaţie a rezultatului de apreciere a factorului – nu mai mic 100UI/unitate; Variaţia indicelui de activitate a factorului Willebrand faţă de indicatorul constatat în testare – nu mai mic100UI/unitate. Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Plasmă de control cu nivel normal a sistemului de hemostază | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul la determinarea activităţii parametrelor hemostazei (pentru determinarea fibrinogenului prin metoda Clausului în plasmă umană de donator şi în crioprecipitat). Proprietăţi: plasmă umană stabilizată şi liofilizată; Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe flacon. |
|  | Toxin stafilococic | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru determinarea nivelului de anticorpi specifici (anti alfa-stafilolizin) în ser/plasma umană de donator şi preparate sanguine specifice; Proprietăţi: Lichid a)transparent de culoare galbenă; b)fără incluziuni mecanice; c)fără acţiune hemolitică la eritrocitele de iepure; d)pentru test în vitro; Limita acţiunii hemolitice de la 0,1 ml pînă la 0,2 ml; Forma de ambalare: Fiole a cîte 25ml, 30ml şi 35 ml, plasate în container metallic, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Standard anti alfa-stafilolizin | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: standard pentru controlul limitei acţiunii hemolitice a toxinei stafilococice; Proprietăţi: a)soluţie incoloră; b) fără incluziuni mecanice cu o activitate de cel puţin 22 UI/ml. Forma de ambalare: flacoane a cîte 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Anatoxin antistafilococic | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru imunizarea donatorilor de sînge/componente sanguine. Proprietăţi: Suspenzie a)opalescentă de culoare albă–gălbuie, b)conţine anatoxin antistafilococic în formă purificată şi adsorbată; Conţinutul de anatoxină stafilococică în 1 ml de preparat – 2 doze; Forma de ambalare: fiole/flacon a cîte 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta fiolei/flaconului. |
|  | Stripuri B.Stearothermophilius | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul sterilizării. Proprietăţi: Indicator a)biologic; b)din hîrtie sub formă de benzi. Temperatură de sterilizare: plus,121°C, 132°C, 180°C. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. |
|  | Casete sterile | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul sterilităţii microaerofolorei în boxa sterilă. Proprietăţi: Casete (cutii) a) compatibile cu tehnologia existentă; b) din masă plastică; c)dimensiuni: - diametru 105 mm - adîncimea 125 mm - înalţimea 255 mm - sterile; d) incolore. Forma de ambalare: livrat în ambalaj separat de polietilenă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). |
|  | Ace getabile pentru seringi | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru venepuncţie. Proprietăţi: a)sterile; b) apirogene,; c) de uz unic; d)dimensiuni-21Gx11/2 0,8x40 Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat; livrate în ambalaj securizat,marcate şi etichetate de producător cu menţionarea datelor de identitate cu inscripţiile informative privind denumirea produsului, lot/serie, termenii de valabilitate condiţii de păstrare,menţiunile “STERIL”, “DE UZ UNIC”. |
|  | Magniţi | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru amestecul reactivelor în investigarea funcţiei hemostatice a sistemului de coagulare. Proprietăţi: a)formă cilindrică; b) lungimea 0,5 cm c)din metal Forma de ambalare: livrat în ambalaj de masă plastică, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). |
|  | Cutia Petri | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul la sterilitate a materialelor consumabile utilizate și a condițiilor în procesul de producere preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: Cutii a)din masă plastică b)incolore c)sterile d)dimensiuni: - diametru 90 mm - înălţimea 15 mm Forma de ambalare: livrat în ambalaj separat de polietilenă cîte o unitate, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie) şi notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. |
|  | Lamele de obiectiv | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru examinările microscopice a lichidelor biologice. Proprietăţi: a)sticlă subţire,; b)de formă dreptunghiulară; c)Dimensiuni 2,5cm x 7,5cm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Pipete Pasteur | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru dozarea serului şi reactivilor de cantităţi corespunzătoare la examinările de laborator Proprietăţi: a)din sticlă transparentă; b) nesterilă; c) volum 3ml Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Pipetă, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea însămînţărilor bacteriologice Proprietăţi: a)din sticlă transparentă; b)nesterile; c)gradată; d)volum 0,1 ml Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Pipetă, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea însămînţărilor bacteriologice Proprietăţi: a)din sticlă transparentă; b) nesterile; c) gradată; d)volum 0,2 ml. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Pipetă, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea însămînţărilor bacteriologice Proprietăţi: a)din sticlă transparentă; b)nesterile; c) gradată; d) volum 1 ml. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Pipetă, tip IV | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea însămînţărilor bacteriologice Proprietăţi: a)din sticlă transparentă; b) nesterile; c) gradată; d) volum 2 ml. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Pipetă, tip V | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea însămînţărilor bacteriologice Proprietăţi: a)din sticlă transparentă; b) nesterile; c) gradată; d) volum 5 ml. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Pipetă, tip VI | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea însămînţărilor bacteriologice Proprietăţi: a)din sticlă transparentă; b) nesterile; c) gradată; d)volum 10 ml. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Pipetă, tip VII | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru pipetarea componentelor în realizarea examinărilor de laborator imunohematologice. Proprietăţi: a)din plastic transparent; b) nesterile; c) gradată; d) volum 1 ml. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Pîlnie | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru pregătirea reactivelor chimice. Proprietăţi: a)din sticlă transparentă; b)nesterile; c)diametrul 3 ml; d)fund conic. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Arzător de laborator | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru flambarera instrumentelor în procedura de colectarea şi însămînţare a lavajelor la sterilitate. Proprietăţi: Rezervuarul a)de sticlă; b)formă rotundă; c)volum 100ml; d)partea de sus a rezervuarului sub formă de gît; e)asigurat cu capac; Capacul -asigurat cu tub pentru fitil; Fitilul: a)din bumbac; b) diametrul de la 4,8mm pînă la 6,4mm; c) forma plată. Greutatea arzătorului nu mai mare de 0,25 kg Înălţimea arzătorului nu mai mare de 120mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Soluţie NaCl | Certificat de înregistrare în Nomenclatorul de stat (național) al medicamentelor | Destinaţie: pentru infuzie intravenoasă. Proprietăţi: a) sterilă; b) apirogenă; c) pentru infuzie intravenoasă; d) concentraţie NaCl 0,9%; Aspectul - va permite verificarea vizuală a aspectului produsului înainte de desigelare şi conexiunea la ac de polimer. Forma de ambalare: recipient din plastic, volum 500 ml, asigurat cu accesoriu de fixare pe suport, cu inscripţii informative obligatorii: denumirea produsului, lotul, steril, apirogen, pentru infuzie intravenoasă. |
|  | Alcool etilic 96% | Certificat de conformitate SM | Destinaţie: pentru fracţionarea fracţiilor proteice din plasma umană în producerea preparatelor biomedicale din sînge (albumine, imunoglobuline umane, etc.). Proprietăţi: a)corespunde cerințelor Ph. Eur., 95,1-96,9% (V/V); b)densitate relativă 0,805-0,812; c) aciditate (acid acetic) ≤30 ppm; d)absorbanţa – conform Ph. Eur.; e) metanol £200 ppm; f) acetaldehidă+acetal £10 ppm; g) benzen £2 ppm; h)impurităţi sumar £300 ppm; i)reziduu la evaporare £25 ppm. Forma de ambalare: în vrac. |
|  | Flacoane, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie:pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 5 ml, total nu mai mult de 12 ml Diametru gîtului flaconului: Exterior 19,8 ± 0,3/0,4mm; Interior 12,9 ± 2mm; Diametrul flaconului: 22,7 ± 0,6/0,8mm Înălţimea flaconului: 40,2 ± 0,9 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). |
|  | Flacoane, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum 10 ml, total nu mai mult de 16 ml Diametrul gîtului flaconului: Exterior 19,8 ± 0,3/0,4mm; Interior 12,9 ± 2mm; Diametrul flaconului:22,7 ± 0,6/0,8mm Înălţimea flaconului: 55 ± 0,9 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). |
|  | Flacoane, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum 20 ml, total nu mai mult de 26 ml. Diametrul gîtului flaconului: Exterior 19,8±0,3/0,4mm; Interior 12,9±2mm; Diametrul flaconului: 26,5±0,6/0,8mm Înălţimea flaconului: 63 ±1 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). |
|  | Flacoane, tip V | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru ambalarea prepara-telor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum 50 ml ± 5%. Diametrul gîtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 40 ±1 mm Înălţimea flaconului: 90 ±1,2 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă neutră, clasa I, gradaţie pronunţată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). |
|  | Flacoane, tip VI | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru ambalarea prepara-telor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum 100 ml ± 5%. Diametrul gîtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 50 ± 1 mm Înălţimea flaconului: 105 ± 1,2 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă neutră, clasa I, gradaţie pronunţată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). |
|  | Flacoane, tip VII | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru ambalarea prepara-telor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum 250 ml ± 5% Diametrul gîtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 58 ± 1,2 mm Înălţimea flaconului: 160 ± 1,6 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă neutră, clasa I, gradaţie pronunţată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). |
|  | Flacoane, tip VIII | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum 450 ml ± 5%. Diametrul gîtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 79 ± 1,2 mm Înălţimea flaconului: 165 ± 1,6 mm; Materialul de bază: a)sticlă transparentă neutră; b)clasa I; c)gradaţie pronunţată de nivel a volumului. Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). |
|  | Flacoane, tip IX | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum 3 ml, total nu mai mult de 4,5 ml; Diametrul gîtului flaconului; Exterior 12,0 ± 0,1mm; Interior 8,0 ± 0,1mm; Înălţimea flaconului: 35,0 ± 0,5mm; Materialul de bază: a) sticlă transparentă neutră; b) clasa I. Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). |
|  | Fiole, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru ambalarea prepara-telor biomedicale din sînge şi/sau a preparatelor diagnostice din sînge. Proprietăţi: Volum 3 ml. Total nu mai mult de 4,5 ml; Materialul de bază: a)sticlă transparentă neutră; b)clasa I. Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). |
|  | Fiole, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru ambalarea produselor biomedicale din sînge (peliculă izogenă de fibrină) Proprietăţi: Volum 20ml. Calitatea sticlei – sticlă transparentă neutră, clasa I; rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). |
|  | Dopuri, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge şi/sau preparate diagnostice din sînge. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b) compatibil cu preparate biomedicale din sînge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gitului flaconului - 12,5 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului - 20,0 mm; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiţii de păstrare. |
|  | Dopuri, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge în procesul de liofilizare. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sînge; Rezistent la temperatura plus 132°,pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gitului flaconului - 12,9 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului - 20,0 mm; Prezentă fantă pe tot diametrul dopului pe suprafaţa interioară Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiţii de păstrare. |
|  | Dopuri, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge şi/sau preparate diagnostice din sînge. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sînge; Rezistent la temperatura plus 132°,pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gitului flaconului - 25,0 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului - 34,0mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiţii de păstrare. |
|  | Dopuri, tip IV | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru butelii utilizate la filtrarea soluţiilor biologice. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sînge; Rezistent la temperatura plus 132°, Dimensiunile dopului: a)diametru sus - 60mm. b)diametrul jos - 40mm. c)înălţimea - 60mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate. |
|  | Dopuri, tip V | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge şi/sau preparate diagnostice din sînge. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sînge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gitului flaconului – 8,0 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului – 12,0 mm; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiţii de păstrare. |
|  | Pesare, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge şi/sau preparate diagnostice din sînge. Proprietăţi: Material de bază:aluminiu; Pregătite pentru sterilizare. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru 20,0 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). |
|  | Pesare, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie:pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge şi/sau preparate diagnostice din sînge. Proprietăţi: Material de bază: aluminiu; Pregătite pentru sterilizare. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru 34,0 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). |
|  | Pesare, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge şi/sau preparate diagnostice din sînge. Proprietăţi: Material de bază - aluminiu; Pregătite pentru sterilizare. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 14,0 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). |
|  | Pesar tip IV | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge. Proprietăţi: Tip –flip-off.Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 - plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La scoaterea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd sterilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru de 34 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). |
|  | Pesar, tip V | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge. Proprietăţi: Tip –flip-off.Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 - plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd sterilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 20 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). |
|  | Pesar, tip VI | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge. Proprietăţi: Tip –flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 - plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd strilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 14 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). |
|  | Pahar, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b)de formă cilindrică; c) cu cioc; d) clasificat Н-1-1000; e) gradată din 100ml în 100ml. Materialul de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Pahar, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b)de formă cilindrică; c) cu cioc; d) clasificat Н-1-500; e) gradată din 100ml în 100ml. Materialul de bază: a) sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Pahar, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b)de formă cilindrică; c) cu cioc; d) clasificat Н-1-100; e) gradată din 25ml în 25ml. Materialul de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Pahar, tip IV | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b)de formă cilindrică; c) cu cioc; d) clasificat Н-1-250; e) gradată din 25ml în 25ml. Materialul de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Pahar, tip V | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b)de formă cilindrică; c) cu cioc; d) clasificat Н-1-150; e) gradată din 25ml în 25ml. Materialul de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Pahar, tip VI | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b)de formă cilindrică; c) cu cioc; d) clasificat Н-1-50; e) gradată din 10ml în 10ml. Materialul de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Retortă, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b)de formă conică; c)volum 3000ml; d) gradată de la 1,0 lit, din 500ml în 500ml. Material de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Retortă, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b) de formă conică. c)volum 1000ml, gradată din 200ml în 200ml. Material de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Retortă, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b) de formă conică. c)volum 25ml, gradată din 5ml în 5ml. Material de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Retortă, tip IV | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b) de formă conică. c)volum 50ml, gradată din 10ml în 10ml. Material de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Retortă, tip V | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b) de formă conică. c)volum 100ml, gradată din 10ml în 10ml. Material de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Retortă, tip VI | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b) de formă conică. c)volum 150ml, gradată din 10ml în 10ml. Material de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Retortă, tip VII | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b) de formă conică. c)volum 200ml, gradată din 10ml în 10ml. Material de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Retortă, tip VIII | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b) de formă conică. c)volum 250ml, gradată din 10ml în 10ml. Material de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Retortă, tip IX | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b) de formă conică. c)volum 500ml, gradată din 50ml în 50ml. Material de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Retortă, tip X | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: a)fund plat; b) de formă conică. c)volum 2000ml, gradată din 200ml în 200ml. Material de bază: a)sticlă neutră; b) termorezistentă; c) incoloră. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Borcan | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru păstrarea materiei prime în procesul de producere a produselor diagnostice Proprietăţi: Gîtul cu diametrul 80mm. Asigurat cu capac rotativ care se va închide ermetic. Volum 1,5 lit. Materialul de bază: a) din sticlă; b) compatibilă cu soluţii proteice şi reagenţi chimici; c) rezistent la temperatura de 100°C. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Butelie, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru păstrarea materiei intermediare în procesul de producere a produselor diagnostice sanguine Proprietăţi: a) cu gît; b) asigurat cu capac rotativ care se va închide ermetic. c)volum 2,0 lit, gradată din 200ml în 200ml Materialul de bază: a) sticlă gradată; b)întunecată; c) compatibilă cu soluţii proteice şi reagenţi chimici; d) rezistent la temperatura de 100°C. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Butelie, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru păstrarea soluţiilor. Proprietăţi: Volum 0,05 lit, negradată. Materialul de bază: a) sticlă întunecată; b)compatibilă cu soluţii proteice; c) rezistent la temperatura de 100°C. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Butelie, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru păstrarea materiei intermediare în procesul de producere a produselor diagnostic sanguine Proprietăţi: Volum 0,1 lit, gradată din 10 ml în 10 ml Materialul de bază: a) sticlă incoloră; b)compatibilă cu soluţii proteice; c) rezistent la temperatura de 100°C. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Butelie, tip IV | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: utilizate în procesul de filtrare sterilă a preparatelor biomedicale sanguine. Proprietăţi: a)cu capac de plastic; b) din sticlă incoloră; c) compatibilă cu soluţii proteice. Volum 10 litri, negradată Rezistent la presiune de 2 atmosfere şi la dezinfecţia cu agenţi chimici. Diametrul gîtului buteliei : a)exterior 58 ± 1,0mm. b)interior 43 ± 1,0mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Butelie, tip VI | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinările de laborator. Proprietăţi: Volum 0,5 lit, gradată din 10 ml în 10 ml Materialul de bază: a)sticlă gradată; b)transparent; c) compatibilă cu soluţii proteice; d) rezistent la temperatura de 100°C, Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Cilindru, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinările de laborator Proprietăţi: Volum 1,0 lit, gradată din 100 ml în 100 ml. Materialul de bază: sticlă neutră, transparentă. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Cilindru, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinările de laborator Proprietăţi: volum 25 ml, gradată din 5ml în 5ml Materialul de bază: a)sticlă neutră; b) transparentă. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Cilindru, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinările de laborator Proprietăţi: Volum 50 ml, gradată din 5ml în 5ml. Materialul de bază: a)sticlă neutră; b) transparentă. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Cilindru, tip IV | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinările de laborator Proprietăţi: Volum 100 ml, gradată din 10ml în 10ml Materialul de bază: a)sticlă neutră; b) transparentă. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Cilindru, tip V | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinările de laborator Proprietăţi: Volum 250 ml, gradată din 10ml în 10ml. Materialul de bază: a)sticlă neutră; b) transparentă. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Cilindru, tip VI | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru examinările de laborator Proprietăţi: Volum 500 ml, cu gradaţii din 10ml în 10ml. Materialul de bază: a)sticlă neutră; b)transparentă. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Tub, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic. Dimensiuni: a)diametrul intern – 9,5 mm. b)diametrulextern - 15,9 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). |
|  | Tub, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic Dimensiuni: a)diametrul intern – 9 mm b)diametrulextern - 12 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). |
|  | Tub, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic Dimensiuni: a)diametrul intern – 4 mm b)diametrulextern -5 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). |
|  | Furtun, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: se utilizează la filtrarea centrifugatului sub presiune. Proprietăţi: Din material thermoplastic Dimensiuni: a)diametrul intern–8,0 mm. b)diametrul extern–11,2 mm. c)grosime perete tub–1,6 mm. Rezistent la agenţi chimici; Tip material - Tygon R-3603 Lab ; Tip tub – T 3610-23. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). |
|  | Furtun, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: se utilizează la turnarea centrifugatului fără presiune. Proprietăţi: Din material thermoplastic Dimensiuni: a)diametrul intern – 8,0mm. b)diametrul extern–11,2 mm. c)grosime perete tub–1,6mm. Rezistent la agenţi chimici. Tip material - Tygon 3350; Tip tub –T3310-23; Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). |
|  | Furtun, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: se utilizează la dozarea soluţiilor biologice în condiţii sterile, fără presiune. Proprietăţi: Din material silicon; Dimensiuni: a) diametrul intern – 1,6mm; b) diametrul extern – 4,8mm; c) grosime perete tub –1,6mm. Rezistent la agenţi chimici şi la temperatura de autoclavare de 121C, presiune 1bar pentru cel puţin 30min. Tip material - Tygon 3350 Tip tub – NSF, T3302-23; Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). |
|  | Furtun,tip V | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: se utilizează la Ultrafiltrare, sub presiune Proprietăţi: Dimensiuni: - Diametrul intern – 7,94 mm. - Diametrul extern – 14,3 mm. - Grosimia perete furtun – 3,18 mm. Rezistent la agenţi chimici. Tip material - Tygon R-3603 Lab; Tip tub – T 3310-43 Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). |
|  | Furtun,tip VII | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: se utilizează la dozarea soluţiilor biologice în condiţii sterile,fără presiune Proprietăţi: Dimensiuni: a)diametrul intern – 0,8 mm. b)diametrul extern – 2,4 mm. c)grosimia perete furtun – 0,8 mm. Rezistent la agenţi chimici. Tip material - Tygon 3350; Tip tub -T 3310-13. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). |
|  | Caseta Pellicon 2 | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de ultrafiltrare si concentrare a produselor biomedicale din singe Proprietăţi: a)biomax 10; b)NMWL (Daltoni)-10,00 c)capacitatea 2,5 m2 d)dotat cu 2 garnituri din silicon pentru utiliyarea intre casete in timpul filtrarii. Forma de ambalare:livrate a cîte 1 (una) casete în ambalaj separat, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Suport Pellicon 2 | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de ultrafiltrare si concentrare a produselor biomedicale din singe. Proprietăţi: a)plastina de sus; b)plastina de jos c)robinet de intrare si esire a produsului d)robinet de esire a permiatului e)manometre pe linia de intrare si esire f)supapa de protectie g)magistralele(furtune) h)conexiunile farma la toate etapele Forma de ambalare:livrate a cîte 1 (una) casete în ambalaj separat, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Furtun de vacuum | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: se utilizează pentru conectarea pompei de vid, în procesul de producere a preparatelor biomedicale sanguine şi diagnostice. Proprietăţi: Dimensiuni: - diametrul intern – 6,0mm; - diametrul extern - 18,0 mm. Material – cauciuc, de uz farmaceutic. Rezistent la reagenţi chimici şi presiunea de 2,0 atm. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). |
|  | Prefiltru, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) prefiltru tip – AP; b) diametrul prefiltrului – 293 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte 25 bucăţi. Cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. |
| - S | Prefiltru, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) prefiltru tip – AP; b) diametrul prefiltrului – 142 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare:livrate în cutie a cîte 50 bucăţi. Cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. |
|  | Filtru, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) filtru tip – 0,65µm DAWP; b) diametrul filtrului – 293 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte 25 bucăţi. Cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. |
|  | Filtru, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) filtru tip – 0,65µm DAWP; b) diametrul filtrului – 142 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte 50 bucăţi. Cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. |
|  | Filtru, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de filtraţie sterilă a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) filtru cu membrană Durapor; b) tip – 0,22µm GVWP; c) diametrul – 293 mm; d) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte 25 bucăţi. Cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. |
|  | Filtru, tip IV | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de filtraţie sterilă a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) filtru cu membrană Durapor; b) tip – 0,22µm GWPV; c) diametrul – 142 mm; d) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte 50 bucăţi. Cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. |
|  | Сapsulă pentru suport de filtrare, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a soluţiilor proteice. Proprietăţi: a)capsule C0HC 1,1 m2; b)garnitură plată 1/pk. c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate a cîte 1 (una) capsulă în ambalaj separat, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Сapsulă pentru suport de filtrare, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a soluţiilor proteice. Proprietăţi: a)capsule CE 25 1,4 m2; b)garnitură plată 1/pk; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate a cîte 1 (una) capsulă în ambalaj separat, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Сapsulă pentru suport de filtrare, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a soluţiilor proteice. Proprietăţi: a)capsule A1HC1,1 m2; b)garnitură plată 1/pk. c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare:livrate a cîte 1 (una) capsulă în ambalaj separat, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Сapsulă pentru suport de filtrare, tip IV | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a soluţiilor proteice. Proprietăţi: a)capsule A1HC 0,55m2; b)garnitură plată 1/pk; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare:livrate a cîte 1 (una) capsulă în ambalaj separat, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Filtru pentru purificarea apei, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de filtrare a apei de rețea pînă la intrarea în dispozitivul de purificare conform tehnologiei existente. Proprietăţi: a) Prepak L1 b) PRPK0LS1 Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte o bucată. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Filtru pentru purificarea apei, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de filtrare a apei de rețea pînă la intrarea în dispozitivul de purificare conform tehnologiei existente. Proprietăţi: a) Progard TL1 C/2 b) PROGTLCS1 Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte o bucată. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Filtru pentru purificarea apei, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de filtrare a apei de rețea pînă la intrarea în dispozitivul de purificare conform tehnologiei existente. Proprietăţi: a) Q-Gard TL1 b) QGARDTL01 Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte o bucată. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Filtru pentru ultrapurificarea apei, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente. Proprietăţi: a)Ion-Ex cartridge b) CPMB02202 Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte 1sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Filtru pentru ultrapurificarea apei, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente. Proprietăţi: a)SUPER-C 22 b) CDFC02203 Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte 1sau 3 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Filtru pentru ultrapurificarea apei, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru realizarea procesului de ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente. Proprietăţi: a)Durapor Cartidge b) CVDI02TPE Forma de ambalare: livrate în cutie a cîte 1sau 3 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Azopiram | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: pentru controlul calităţii în pregătirea instrumentariului medical şi veselei de laborator. Proprietăţi: conţine amidopirina 10%, anilina 0,10-0,15%, acid clorhidric. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare). |
|  | ### Acetat de sodiu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinării de laborator Proprietăţi: solid, incolor, miros- asemanator acidului acetic. Formula chimică - CH3COONa x 3H2O. Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitate şi condiţiile de păstrare. |
|  | Hidroxid de sodiu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru fabricarea produselor biomedicale din sînge şi examinări de laborator. Proprietăţi: solid, alb, miros –indoor (≤ 100%). Formula chimică – NaOH Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Glucosa – monohidrat D+ | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru fabricarea produselor biomedicale din sînge, conservantul Cotcenco şi examinări de laborator. Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curată. Formula chimică: C6H12O6 x H2O Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitate şi condiţiile de păstrare. |
|  | Clorură de calciu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru fabricarea produselor biomedicale din sînge şi examinări de laborator. Proprietăţi: Solid, alb, higroscopic, fără miros. Formula chimică – Ca Cl2, Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică,data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Acid acetic glacial | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru fabricarea produselor biomedicale din sînge şi examinări de laborator. Proprietăţi: lichid incolor cu miros înţepător de oţet, Formula chimică – CH3COOH Conţinutul de acid acetic nu mai puţin de 99,8% Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | # Azid de sodiu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie:pentru producerea Serului standard izohemaglutinant 0AB. Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curat. Formula chimică: NaN3 # Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică,data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | # Acid clorhidric concentrat | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: pentru fracţionarea albuminei şi imunoglobulinilor, polibiolinei la corecţia PH –ului. Proprietăţi: lichid incolor sau slab gălbui cu miros puternic înţepător, chimic curat,concentraţie nu mai mic de 37%. Formula chimică: HCl Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | # Caprilat de sodiu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie:se întrebuinţează ca stabilizator la producerea Albuminei. Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curat. Formula chimică: C8H15NaO2 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | # Clorură de sodiu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: pentru fracţionarea imunoglobulinilor, producerea imunoglobulinelor şi pregătirea soluţiilor. Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curat. Formula chimică: NaCl Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | # Hidrogenocarbonat # de sodiu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: pentru fracţionarea imunoglobulinilor, producerea imunoglobulinelor şi Glunatului. Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curată. Formula chimică –NaHCO3 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | # Acid aminoacetic (glicocol, glicină) | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: pentru fracţionarea imunoglobulinilor şi producerea imunoglobulinelor. Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curat. Formula chimică: C2H5NO2 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | # Citrat de sodiu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: pentru pregătirea soluţiei tampon citrică la producerea peliculei izogenă de fibrină, pentru determinarea examinărilor fizico-chimice a apei distilatе şi pentru a evita coagularea sîngelui în realizarea examinărilor de laborator. Proprietăţi: pulbere de culoare albă sau cristale incolore fără miros, chimic curată. Formula chimică: C6H5Na3O7 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | # Glicerină | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: pentru producerea peliculei izogene de fibrină. Proprietăţi: vîscoasă, transparent, incoloră, higroscopică, se amestică bine cu apa, chimic curată. Formula chimică: C3H5(OH)3 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | # Soluţie de Colodiu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: pentru pregătirea metalexului. Proprietăţi: lichid vîscos de culoare slab gălbue sau transparent. Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | # Albastru # de metilen | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: pentru colorarea serului standard izohemoaglutinant . Proprietăţi: Cristale de culoare verde întunecat, la dizolvarea în apă capătă culoarea albastră. Formula chimică: C16H18ClN3S Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | # Albastru de trypan | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: pentru colorarea serului standard izohemoaglutinant . Proprietăţi: Praf de culoare albastră. Formula chimică: C34H24N6Na4O14S4 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică,data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | # Eosin | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: pentru colorarea serului standard izohemoaglutinant. Proprietăţi: Praf de culoare roşie. Formula chimică: C20H6Br4Na205+C20H8Br2Na205 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare |
|  | # Pudră de aluminiu (Metalex) | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: pentru pregătirea metalexului. Proprietăţi: pulbere de culoarea metalică. Forma de ambalare: ermetic închis în vas de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | ### Amoniac, 10% | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: pentru acordarea primului ajutor. Proprietăţi: soluţie de culoare stăvezie, chimic curată. Formula chimică - NH4OH Concentraţia: 10%. Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat, cu etichetă pe ambalaj,pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitate şi condiţiile de păstrare. |
|  | Amoniac soluţie 25% | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru fabricarea produselor biomedicale din sînge şi examinări de laborator. Proprietăţi: Lichid limpede, încolor, miros –înţepător, concen traţia nu mai puţin 25% Formula chimică – NH4OH Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Acid Azotic | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: lichid încolor sau slab galbui,characteristic sufocant,îţepator Formula chimică – HNO3 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică,data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare). |
|  | Roşu de metil | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: pulbere de culoare roşie, masa mol-269.31g/mol; Formula chimică – C15H15N3O2 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică,data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare). |
|  | Eriohrom negru | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Numar:CAS 1787-61-7; EC 217-250-3 Proprietăţi: pulbere de culoare negru, masa mol-461.38g/mol; Formula chimică – C2OH12NaO-S Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică,data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare). |
|  | Oxalat de sodiu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: solid albă,fără miros, masa mol-133.999 g/mol; Formula chimică –Na2 C2O4 # Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare). |
|  | # Acid clorhidric soluţie 37% | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: lichid incolor sau slab gălbui cu miros puternic înţepător, concentraţi 37% Formula chimică – HCl Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică,data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare). |
|  | # Acid clorhidric 0,1N | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: lichid incolor sau slab gălbui cu miros puternic înţepător, concentraţi 0,1N Formula chimică – HCl Forma de ambalare: Fixanal, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică,data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare). |
|  | Hidroxid de sodiu soluţie 0,2N | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru fabricarea produselor biomedicale din sînge şi examinări de laborator Proprietăţi: Soluţie,alb, miros –indoor,0,2mol/l Formula chimică – NaOH Forma de ambalare: Fixanal, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Fenolftalein | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale albe sau slab galbue, fără miros, puţin solubil în apă, solubil în alcool. Formula chimică – C20H14O4 Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | N,N-Difenilamin | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale albe, cu miros puţin caracteristic insolubil în apă, solubil în alcool. Formula chimică – C6H5NHC6H5. # Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Oxalat de amoniu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid încolor, solubil în apă. Formula chimică – (СOONH4)2 x H2O # Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Acid de oxalat | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Lichid, incolor, miros inodor. Formula chimică – (COOH)2x2H2O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Acid de oxalat, 0,1N | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Lichid, incolor, miros inodor. Formula chimică – (COOH)2x2H2O # Forma de ambalare: Fixanal, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Agar” Difco” | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | # Destinaţie: Pentru examinărilor de laborator Proprietăţi: Pulbere de culoare gălbuie. # Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare componentă. |
|  | Clorură de cobalt | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator Proprietăţi: Solid culoare roşie sau violet-roşie, miros inodor uşor solubil în apă şi alcool. Formula chimică – CоCl2 x 6H2O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare). |
|  | Clorură de bariu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid încolor, fără miros, uşor solubil în apă. Formula chimică – Ba Cl2x 2H2O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Clorură de Potasiu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid alb, fără miros. uşor solubile în apă. Formula chimică – KCl Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Clorura de amoniu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid alb,fără miros. uşor solubile în apă. Formula chimică – NH4Cl Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare; |
|  | Sulfat de potasiu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid încolor spre alb,fără miros. uşor solubile în apă. Formula chimică – K2SO4 Conţenutul: nu mai puţin 99,8% Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Bicromat de potasiu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid portocaliu, fără miros, uşor solubile în apă. Formula chimică – K2Cr2O7 Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Trilon B | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale incolore uşor solubile în apă Formula chimică – C10H14N2Na2O8 Forma de ambalare:ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Colorant Amido-negru 10B | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid, de culoare neagră,conţinutul min.80% Formula chimică – C22H14N6Na2O9S2 Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Colorant Bromfenol albastru | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid de culoare maro deschis, miros fenolic, solubilă în alcool şi soluţie bazică, insolubil de apă. Formula chimică –C19H10Br4O5S Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Sulfat de sodiu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid, alb, fără miros, uşor solubile în apă. Formula chimică – Na2SO4, Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Iodat de potasiu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid incolor,fără miros, uşor solubile în apă Formula chimică –KI Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Metanol | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: lichid, incolor, miros asemnator alcoolului. Formula chimică – CH3OH Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Glicerină | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: lichid, incolor, fără miros Formula chimică – CH2OH-CHOH-CH2OH Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Acid sulfuric | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: lichid, incolor, fără miros. Formula chimică – H2SO4 Concentraţia: 95,6% Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Direc tivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Acid sulfuric, 0,1N | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: lichid uleios transparent, incolor. Formula chimică – H2SO4 Concentraţia: 95,6% # Forma de ambalare: Fixanal, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Iod cristalic | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid gri-închis, miros înţepator Formula chimică – I2 Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Acid carbolic (Fenol) | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid, incolor,miros caracteristic. Formula chimică – C6H5OH Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Acid tricloracetic | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid, incolor, miros înţepător. Formula chimică – CCl3COOH Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Reactiv Nessler | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: lichid, de coloare galbenă, miros inodor. Formula chimică –K2[HgI4]x2H2O # Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Sulfat de cupru | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale culoare albastra, fara miros, uşor solubile în apă. Formula chimică – CuSO4 x 5H2O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Pepsin | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Pulbere de culoare albă sau galbenă, miros specific solubilă în apă. # Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare.) |
|  | Acetat de plumb | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid, alb, miros înţepător Formula chimică – C4H6O4Pbx3H2O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Carbonat de calciu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Pulbere de culoare albă, miros inodor. Formula chimică – CaCO3 Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Oxid de calciu | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid, de culoare albă, fără miros. Formula chimică – CaO Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Tartrat de sodiu şi potasiu hidrigidrat | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid, incolore, fără miros . Formula chimică – C4H4KNaO6 x 4H2O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Nitrat de argint | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid, incolore, fără miros Formula chimică – AgNO3 Forma de ambalare:ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Nitrat de argint, 0,1N | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Solid, incolore, fără miros Formula chimică – AgNO3 Concentraţia: 0,1 N Forma de ambalare: fixanal, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Potasiu permanganat | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale, de culoare violet, miros inodor Formula chimică – KMnO4 Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Potasiu permanganat, 0,1N | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale, de culoare violet, miros inodor Formula chimică – KMnO4 Forma de ambalare: fixanal ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Eter dietilic | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: lichid încolor, cu miros dulceag Formula chimică – C4H10O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Sulfid de sodium | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale incolore, solubile în apă, chimic curat. Formula chimică – Na2Sx9H2O Concentraţie: 97% # Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare). |
|  | Soluţie Verde de Brilliant | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Lichid de culoare verde. Concentraţia: 1% Formula chimică – C27H34N2O4S Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Verde de briliant | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: pentru colorarea serului standard izohemoaglutinant AB0. Proprietăţi: Cristale/pulbere aurii sau albastru, sau verde, sau albastru-verde strălucitor. Formula chimică: C27H34N2O4S Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Mediu Tioglicolic | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | # Destinaţie: Pentru examinări diagnostice in- vitro de laborator. Proprietăţi: Pulbere pal - galbue, solubilă în apă Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare componentă. |
|  | Geloză nutritivă | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | # Destinaţie: Pentru examinări diagnostice in- vitro de laborator. Proprietăţi: Pulbere pal –galbue, solubilă în apă. Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare componentă. |
|  | Tripton soya bulion | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | # Destinaţie: Pentru examinări diagnostice in- vitro de laborator. Proprietăţi: Pulbere pal –galbue, solubilă în apă. Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare componentă. |
|  | Mediu Saburo | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | # Destinaţie: Pentru examinări diagnostice in- vitro de laborator. Proprietăţi: Pulbere pal –galbue, solubilă în apă. Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare componentă. |
|  | Fuxină bazică | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator . Proprietăţi: Cristale de culoare verde închis. Formula chimică: C20H20 N3CI # Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare). |
|  | Genţian violet | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale de culoare verde închis. Formula chimică C25H30CIN3 # Forma de ambalare: etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare). |
|  | Acetat de sodiu O,1N | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator Proprietăţi: Cristale incolore, miros inodor. solubil în apă. Formula chimică – CH3COONax3H2O -0,1N Forma de ambalare: Fixanal,ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregă tire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare). |
|  | Trietilen glicol | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: pentru producerea preparatelor biomedicale sanguine. Proprietăţi: lichid incolor, chimic curată, Concentraţie 99% Formula chimică: C6H14O4 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Uranin (Fluoresceină ) | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru colorarea serului standard izohemoaglutinant AB0. Proprietăţi: Pulbere de culoare roşie sau roşu- oranj. Formula chimică: C20H12O5 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Indicator chimic, tip I | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul sterilizării cu aburi. Proprietăţi: a) chimic; b) de unică folosinţă; c) din hîrtie cu strat termoindicator; d) adeziv; e) în exterior; f) T°C de topire 132° ±2, 1,8 – 2,0 atmosfere. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. |
|  | Indicator chimic, tip II | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul sterilizării cu aburi. Proprietăţi: a) chimic; b) de unică folosinţă; c) din hîrtie cu strat termoindicator; d) adeziv; e) în interior; f) T°C de topire 132° ±2, 1,8 – 2,0 atmosfere. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. |
|  | Indicator chimic, tip III | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul sterilizării cu aburi. Proprietăţi: a) chimic; b) de unică folosinţă; c) din hîrtie cu strat termoindicator; d) adeziv; e) T°de topire 120° C ±2 şi 1,1 - 1,2 atmosfere. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. |
|  | Indicator chimic, tip IV | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul sterilizării cu aburi. Proprietăţi: a) chimic; b) de unică folosinţă; c) din hîrtie cu strat termoindicator; d) adeziv; e) T°de topire 118° ±2, 0,7 - 0,9 atmosfere. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. |
|  | Indicator chimic, tip V | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul sterilizării cu aer uscat, în dulapurile de sterilizare. Proprietăţi: a) chimic; b) de unică folosinţă; c) din hîrtie cu strat termoindicator; d) adeziv; e) T°de topire 180° - 200 ºC Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. |
|  | Hîrtie de pergament | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: pentru ambalarea veselei de laborator în procesul de sterilizare. Aspectul: rulouri sau folii Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). |
|  | Hîrtie de filtru | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţia: în procesul de filtrare a preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge, reactivelor chimice. Proprietăţi: a)hîrtie de filtru b)de culoare albă, c) capacitate de filtrare de la 65g/m2 pînă la 75g/m2; d) dimensiunea porilor 5-13 µm. Forma de ambalare: livrate sub formă de rulou, lăţime rulou 100cm, în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Hîrtie termică | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru printarea rezultatelor examinărilor realizate la analizatorul hematologic; Proprietăţi: Tip TF-2 în rulou Dimensiuni: lăţime rulou 55mm; lungime rulou 30 m. greutate rulou: 62g/mp; diametru interior rulou: 15mm; diametru exterior rulou: ~40mm Forma de ambalare: rulou, a cîte 10 bucăţi în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate . |
|  | Hirtie pentru înregistrarea examinărilor de laborator | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru printarea rezultatelor examinărilor biochimice. Proprietăţi: compatibil cu analizatorul Star Dust (paper printer termal), tip termic, în rulou, Dimensiuni: diametru exterior rulou – 45 mm, diametrul interior rulou – 12 mm, lăţime rulou 110 mm. Forma de ambalare: rulou în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. |
|  | Material de control normal la examinări biochimice | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul calităţii reagenţilor biochimici în sîngele donat de donatori. Proprietăţi: pentru validarea activităţii reagentului biochimic aplicat prin metoda fotometrică - cinetică; Forma de ambalare: Flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Material de control patologic la examinări biochimice | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul calităţii reagenţilor biochimici în sîngele donat de donatori. Proprietăţi: pentru validarea activităţii reagentului biochimic aplicat prin metoda fermentativă fotometrică – cinetică. Forma de ambalare: Flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. |
|  | Standard la examinări biochimice | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru calibrarea utilajului biochimic Proprietăţi: pentru validarea rezultatelor examinărilor biochimic Forma de ambalare: Flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. |
|  | Tulpini de referință Staphylococcus aureus | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură liofilizată Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). |
|  | Tulpini de referință pentru Esherichia Coli | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură liofilizată Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). |
|  | Tulpini de referință pentru Pseudomonas aerogenosa | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură liofilizată Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). |
|  | Tulpini de referință pentru Candida albicans | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură liofilizată Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). |
|  | Tulpini de referință pentru Bacillus subtilis | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură liofilizată Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). |
|  | Standard turbiditate MakFarland 1,0 UN | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul proprietăţilor de creştere a mediilor nutritive. Proprietăţi: corectare turbiditate suspenzii bacteriane 1UN Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). |
|  | Standard turbiditate MakFarland 0,5 UN | Certificatul de conformitate. Declarația de conformitate. | Destinaţie: pentru controlul proprietăţilor de creştere a mediilor nutritive. Proprietăţi: corectare turbiditate suspenzii bacteriane 1UN Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). |
|  | Hidrogenofosfat de sodiu monosubstituit | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curat. Formula chimică –NaH2PO4 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj,pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului,formula chimică,data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Hidroxid de sodiu soluţie 0,1 N | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | # Destinaţie: Pentru examinări de laborator Proprietăţi: Soluţie albă, miros –indoor,0,1mol/l Formula chimică – NaOH Forma de ambalare: Fixanal, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Propilenglicol | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţia: Materie primă pentru obţinerea soluţiei utilizată ca agent termic. Denumirea comercială - Propilenglicol, monopropilenglicol Formula chimică C3H8O2 Masa moleculară 76,09 Concentraţie %, greutate min. 99,9% Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat șu etichetat de producător cu menționarea datelor de identitat (denumire, număr lot/serie, condiții de păstrare). |
|  | Potasiu dihydrogen orthophosphat (Fosfat de potasiu monosubstituit) | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru producerea conservantului Cotcenco. Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curat. Formula chimică –KH2PO4 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Di-Sodiu hydrogen orthophosphat (Hidrogenofosfat de sodiu bisubstituit) | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie: Pentru examinări de laborator și producerea conservantului Cotcenco. Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curat. Formula chimică – Na2HPO4 x 12H2O Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |
|  | Sorbit | Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH). | Destinaţie:Pentru producerea conservantului Cotcenco. Proprietăţi: pulbere de culoare albă, chimic curată, Formula chimică – C6H8(OH)6 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |