Normă de Metrologie Legală

NML 1- 08:2019 „TIJE METRICE. PROCEDURA

DE VERIFICARE METROLOGICĂ”

- OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

- Prezenta normă de metrologie legală stabilește procedura de verificare metrologică inițială, periodică și după reparare a tijelor metrice, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016 ”Cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”. Se supun verificării metrologice tijele metrice care dețin aprobare de model și cele care au fost introduse pe piață și /sau date în folosință în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 408 din 16 iunie 2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piaţă a mijloacelor de măsurare.

- Tijele metrice sunt destinate pentru măsurarea nivelului petrolului, produselor petroliere şi altor lichide chimice neactive în rezervoare staţionare şi de transportare.

- REFERINŢE

Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016;

RGML 12:2018 ”Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje şi buletine de verificare metrologică”, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 170 din 29 martie 2018;

Hotărârea Guvernului nr. 408 din 16 iunie 2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piaţă a mijloacelor de măsurare;

Hotărârii Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016 ”Cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”.

- TERMINOLOGIE

Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2018 și Hotărârii Guvernului nr. 408 din 16 iunie 2015.

- CERINȚE TEHNICE ȘI METROLOGICE

3. Tijele metrice trebuie să corespundă cerințelor Hotărârii Guvernului nr. 408/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piaţă a mijloacelor de măsurare (Anexa 10) și prezenta normă de metrologie legală.

- MODALITĂȚI DE CONTROL METROLOGIC LEGAL

4. Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul controlului metrologic legal trebuie să corespundă tabelului 1.

Tabelul 1

| Denumirea operaţiei | Operația/numărul punctului din capitolul XI din prezenta normă de metrologie legală | Modalităţi de control metrologic legal |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aprobare de model | Verificare metrologică |  |
|  |  |  | iniţială/după reparare | periodică |
| Verificarea aspectului exterior | 14 | Nu | Da | Da |
| Încercări de funcționalitate | 15 | Nu | Da | Da |
| Determinarea rugozității suprafeței pentru aplicarea gradației tijei metrice | 17 | Nu | Da | Nu |
| Determinarea abaterii de la perpendicularitate a suprafeței vârfului de sprijin cu marginea axei tijei metrice | 18 | Nu | Da | Da |
| Determinarea coincidenței dintre începutul gradației tijei metrice cu vârful de sprijin al tijei metrice | 19 | Nu | Da | Nu |
| Determinarea erorii de măsurare a scării gradate tijei metrice | 20 | Nu | Da | Da |

5. Verificarea metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate conform Legii metrologiei nr.19 din 4 martie 2016 pentru domeniul respectiv.

6. În cazul obţinerii rezultatului nesatisfăcător în timpul efectuării uneia din operaţii, verificarea metrologică se întrerupe şi se consideră că mijlocul de măsurare nu corespunde prevederilor documentelor normative şi nu poate fi utilizat în domeniu de interes public.

7. Perioada de verificare metrologică - în conformitate cu prevederile ”Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare și măsurărilor supuse controlului metrologic legal”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016.

- ETALOANE ȘI ECHIPAMENTE

8. La efectuarea verificării metrologice se utilizează etaloane de lucru specificate în tabelul 2, care deţin certificate de etalonare.

Tabelul 2

| Numărul punctului din capitolul XI din prezenta normă de metrologie legală | Denumirea etalonului de lucru sau a mijlocului de măsurare auxiliar | Caracteristicile metrologice şi tehnice de bază | Indicativul documentului care reglementează cerințele tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Măsuri de rugozitate sau | Ra 0-5µm U≤ 0,25 µm |  |
|  | Aparat pentru măsurarea rugozității suprafețelor | Ra 0-5µm Val. div. 0,1 µm U≤ 0,1 µm |  |
| 18 | Raportor unghiular | 0-1800 Val. div. 2' U≤2' | - |
| 19820 | Lupă gradată | 0-10 mm Val. div. 0.1mm U≤0,1 mm | - |
| 19 | Riglă etalon | 0-20 cm Val. div. 0,2mm U≤0,1 mm | - |
| 20 | Panglică de măsurat | 0-5 m Val. div. 1mm U≤0,2 mm | - |

9. Se admite utilizarea altor mijloace de măsurare decât cele menţionate în tabelul 2, care după exactitate, caracteristicile tehnice şi metrologice, satisfac cerinţele prezentei norme de metrologie legală şi care au fost supuse etalonării în modul stabilit.

- CERINŢE PRIVIND CALIFICAREA PERSONALULUI

10. La efectuarea lucrărilor de verificare metrologică se admit persoane cu competența demonstrată pentru domeniul dat de măsurări.

- CERINȚE PRIVIND SECURITATEA

11. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte regulile de securitate în laborator.

- CONDIŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ

12. În timpul efectuării verificării metrologice urmează să fie menţinute condiţiile de mediu:

- temperatura mediului ambiant trebuie să fie (20,0 ± 5,0) °C;

- umiditatea relativă a aerului (30 ÷ 80) %;

- PREGĂTIREA PENTRU VERIFICAREA METROLOGICĂ

13. Înainte de efectuarea verificării metrologice, tija metrică se șterge cu un șervețel sau o bucată de material moale și se lasă în încăperea unde se va efectua verificarea, nu mai puțin de o oră, pentru aclimatizare.

- EFECTUAREA VERIFICĂRII METROLOGICE

- Verificarea aspectului exterior

La efectuarea verificării aspectului exterior trebuie să se stabilească corespunderea următoarelor condiții:

- Scara gradată a benzii de măsurat trebuie să fie prevăzută cu repere şi cifre clare, uşor distincte, rezistente la uzură. Gradarea trebuie să fie făcută în unităţi SI. Tija metrică trebuie să aibă gradaţia fără valoarea zero, uniformă, într-o linie, cu un aranjament vertical de cifre. Marcarea gradaţiei şi cifrele trebuie să fie clare şi uşor vizibile;

- Lipsa de defecte pe scara gradată, a urmelor de coroziune şi zgârieturi, care duc la dificultatea citirii măsurătorilor sau la o eroare;

- Prezența marcajului de aprobare de model sau marcajului  de conformitate CE și marcajului metrologic suplimentar M).

- marca de identificare sau denumirea producătorului;

tipul, lotul sau numărul de serie şi anul de fabricaţie Inscripțiile trebuie să fie clare și vizibile.

- Rezultatele verificării aspectului exterior se consideră satisfăcătoare, dacă mijlocul de măsurare corespunde cerinţelor enumerate mai sus și documentației tehnice a producătorului.

16. Încercarea la funcționalitate

- Elementele de fixare ale tijei metrice, trebuie să intre mecanic (fără blocare) în suprafaţa corespunzătoare a țevii cilindrice.

- Mânerul (dacă este) şi vârful trebuie să fie fixate rigid fără spaţiu.

- Existenţa spaţiului între țevile tijei metrice nu se admite.

17. Determinarea rugozității suprafeței pentru aplicarea gradației suprafeței tijei metrice

Rugozitatea suprafeței pentru aplicarea gradației se verifică vizual prin comparare cu măsuri de rugozitate sau prin măsurare directă cu un rugozimetru.

Valoarea rugozității suprafeței Ra nu trebuie să depășească valoarea dată de producător în documentația tehnică.

18. Determinarea abaterii de la perpendicularitate a suprafeței vârfului de sprijin cu marginea axei tijei metrice

Unghiul dintre suprafața vârfului de sprijin și marginea axei tije metrice se măsoară cu raportul unghiular.

Abaterea de la perpendicularitate a suprafeței vârfului de sprijin nu trebuie să depășească valoarea de 1°.

19.  Determinarea coincidenței dintre începutul gradației tijei cu vârful de sprijin al tijei metrice

Determinarea coincidenței dintre începutul gradației și vârful de sprijin al acesteia se efectuează prin intermediul riglei etalon.

Tija metrică se așează pe masa de măsurare. Pe marginea tijei se poziționează și rigla etalon în așa mod încât reperul ”zero” al acesteia să corespundă cu vârful de sprijin al tijei metrice. După care, prin intermediul lupei  se compară primele reperele cu valoarea de  10 mm ale tijei și ale riglei etalon.

Diferența dintre gradație nu trebuie să depășească valoarea de ±0,3 mm.

20.  Determinarea erorii de măsurare a scării gradate a tijei metrice

- Abaterea de la lungimea nominală a scării gradate a tijei metrice se determină cu ajutorul panglicii etalon și a lupei gradate.

- Se asamblează secțiunile tije cu ajutorul șuruburilor de fixare și se așează alături de panglica etalon pe masa/standul de verificare. Masa/standul de verificare trebuie să dețină loc special de fixare a tijei pentru ca gradațiile acesteia să fie la aceeași înălțime cu gradațiile panglicii etalon. Tija metrică se poziționează în așa mod ca vârful de sprijin să coincidă cu reperul de ”zero” al panglicii.

- Abaterea de la lungimea nominală a tijei se determină ca diferența indicațiilor lupei ∆dT-E  pentru aceleași valori nominale a tijei metrice și panglicii etalon. Astfel se selectează uniform câte 3 valori nominale de pe fiecare secțiune a tijei metrice pentru care se determină abaterea de la lungimea nominală, inclusiv lungimea maximă.

- Eroarea de măsurare a scării gradate se calculează conform formulei de la pct.21 din prezenta normă de metrologie legală

- PRELUCRAREA REZULTATELOR VERIFICĂRII METROLOGICE

21. Abaterea de la lungimea nominală a tijei metrice Δv se calculează conform relației:

Δv = Δe + ∆dT-E

unde:

Δe – eroarea de măsurare a panglicii etalon;

∆dT-E – diferența dintre indicațiile tijei metrice și panglica etalon;

Abaterea nu trebuie să depășească limitele erorii maxime tolerate.

Eroarea maximă tolerată (EMT), pozitivă sau negativă, exprimată în mm, între două marcaje neconsecutive de scală, este (a + bL), unde:

-L ---este valoarea lungimii, rotunjită la următorul metru întreg, iar-)- a și b - specificate în tabelul 3, prezentat mai jos.

Dacă un interval terminal este limitat de o suprafață, eroarea maximă tolerată pentru orice distanță începând din acest punct este mărită cu valoarea c, specificată în tabelul 3.

Tabelul 3

| Clasa de precizie | a (mm) | b | c (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| III | 0,6 | 0,4 | 0,3 |

- ÎNTOCMIREA REZULTATELOR VERIFICĂRII METROLOGICE

22. Rezultatele verificării metrologice se înregistrează în procesul-verbal de verificare metrologică, care trebuie să conțină cel puțin următoarea informație: tipul mijlocului de măsurare, lotul sau numărul de serie şi anul de fabricaţie etaloanele utilizate, rezultatele măsurărilor.

23. În cazul, când mijlocul de măsurare legal este recunoscut ca utilizabil, se eliberează buletin de verificare metrologică conform Hotărârii Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016.

24. În cazul când mijlocul de măsurare legal este recunoscut ca inutilizabil se eliberează buletin de inutilizabilitate conform Hotărârii Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016.